**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**13 апреля 2021г.**

КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО, находящееся по адресу: РК, ВКО, Жарминский район, г.Шар, ул.Варепа ,2, на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначение" объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений по следующим лотам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Техническая спецификация | Ед. измерения | Количество | Цена |
|  | Профессиональный алкотестер Alcostop A | Анализатор с автоматическим режимом отбора проб воздуха и выводом результатов измерений на дисплей, с внутренней памятью (сохраняются результаты последних 30000 измерений), Активный режим ― точное измерение при помощи сменного мундштука, пассивный режим ― быстрое бесконтактное измерение без мундштука (автоматический забор воздуха для анализа).  Точность： Диапазон 0 -100 мг/100мл   ― ± 5 мг/100мл абсолютная, Диапазон 100 ― 200 мг/100мл ― ± 5 % относительная от измеренного значения Диапазон >200 мг/100мл ― ± 10 % отнсительная от измеренного значения                                      Ежемесячный дрейф чувствительности <0,8 %.  Анализатор отображает результаты в цифровом виде в единицах промилле ― ‰BAC , мг/л – mg/L  в воздухе, мг/100мл BAC в воздухе. Возможность задания коэффициента пересчёта между единицами промилле и мг/л. Отображение результата в виде графика изменения концентрации во времени в пассивном режиме.  Возможность быстрой калибровки, защита режима калибровки кодом-паролем для предотвращения несанкционированной корректировки показаний. Рекомендуемый период перекалибровки ― 6 месяцев.  Чувствительность 0-100 мг/100мл BAC  Сигнализация Красный, желтый, зеленый индикатор LED, пределы (пороги) могут быть заданы.  Габаритные размеры:  Длина 190  Ширина 61  Толщина 38  Вес 200 | шт | 1 | 499 500,00 |
|  | Расходный материал | Мундштук для алкотестера Alcostop | шт | 100 | 340,00 |

**Товар должен быть доставлен:** РК, ВКО, Жарминский район, г.Шар, ул.Варепа ,2

**Место предоставления (приема) документов:** РК, ВКО, Жарминский район, г.Шар, ул.Варепа ,2

**Окончательный срок подачи ценовых предложений:** до 11 часов 00 минут «20» апреля 2021 года.

**Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться:** в 12 часов 00 минут «20» апреля 2021 года.