Техническая спецификация закупаемых товаров

(на каждый лот в отдельности)

Техническая спецификация Лот № 1

Аппарат электрохирургический

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат электрохирургический |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | МТ не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Аппарат электрохирургический | ВЧ аппарат предназначен исключительно для того, чтобы генерировать электрическую мощность для монополярного и биполярного резания и коагуляции при хирургических вмешательствах Область применения: общая хирургия, эндоскопия (для метода "GastroCut"), гинекология, хирургия кисти, ЛОР, кардиохирургия (включая открытые операции на сердце), нейрохирургия, детская хирургия, пластическая хирургия/дерматология, грудная хирургия, ортопедия, урология, включая трансуретральную резекцию (ТУР) Условия эксплуатации: температур от +10˚С до +40˚С относительная влажность от 30% до 75% без образования конденсата атмосферное давление от 700гПа до 1060гПа площадь помещения 5 м2 особых требований по эксплуатации нет. Инструкция по эксплуатации на бумажном и электронном носителе (каз./рус. язык). Технические характеристики: электропитание от сети потребляемая мощность в резервном режиме не более 65ВА частота сети 50/60Гц максимально потребляемая мощность при ВЧ выходной мощности не более 300Вт 930ВА разъем для выравнивания потенциалов диапазон напряжения 220В-240В диапазон входного напряжения 120В-240В потребление тока в резервном режиме не более 0,29А потребление тока при максимальной ВЧ мощности не более 4,0A сетевой предохранитель не менее 2 x 5AН Т максимальная выходная мощность в режиме монополярное сечение не менее 300 Вт максимальная выходная мощность в режиме монополярная коагуляция не менее 120 Вт частота тока ВЧ–генератора, 330 кГц / 1МГц Подключение инструментов: количество разъемов для подключения монополярных инструментов, не менее 2 количество разъемов для подключения биполярных инструментов, не менее 1 количество портов для подключения ножных педалей, не менее 2 Монополярные функции: Автоматическое регулирование электрической дуги для всех режимов монополярного сечения Режим «Сечения» для рассечения тканей с усиленным регулируемым эффектом коагуляции Регулятор электрической дуги быстро корректирует значение мощности на выходе при различиях в структуре ткани и изменениях поверхности сечения или скорости сечения до соответствующего требуемого минимального значения. Уровень поверхностного некроза можно контролировать, регулируя глубину гемостаза установками от 0 до 9. Режим «Сечения» диапазон регулировки мощности не менее 1 – 300 Ватт количество изменяемых эффектов не менее 3 пиковое напряжение не менее 950 Впик Режим «Сечения MicroCUT» диапазон регулировки мощности не менее 1 – 30 Ватт количество изменяемых эффектов не менее 2 пиковое напряжение не менее 570 Впик Режим «Сечения MacroCUT» диапазон регулировки мощности не менее 1 – 75 Ватт количество изменяемых эффектов не менее 2 пиковое напряжение не менее 570 Впик Режим «GastroLOOP» используется в области гастроэнтерологии (только в составе опции «Аргон/Gastro Cut»). Сечение и коагуляция производится с использованием петель для полипектомии . Регулятор электрической дуги создает эффект разреза при одновременно сниженном значении мощности на выходе. Контроль воздействует на незамедлительное сечение и препятствует прилипанию электродов. В этой программе в распоряжении режимы: быстрый (~ 3 импульса сечения/с), средний (~ 1,6 импульса сечения/с) и медленный (~ 1 импульс сечения/с), опционально. количество изменяемых эффектов не менее 10 пиковое напряжение не менее 800 Впик Режим «GastroKNIFE» используется в области гастроэнтерологии (только в составе опции «Аргон/Gastro Cut»). Сечение и коагуляция производится с использованием инструментов для папиллотомии и эндоскопической резекции. Регулятор электрической дуги создает эффект разреза при одновременно сниженном значении мощности на выходе. Контроль воздействует на незамедлительное сечение и препятствует прилипанию электродов. В этой программе в распоряжении режимы: быстрый (~ 2,5 импульса сечения/с), средний (~ 1,8 импульса сечения/с) и медленный (~ 1,4 импульса сечения/с), опционально. количество изменяемых эффектов не менее 10 пиковое напряжение не менее 800 Впик Программа Standard используется в стандартных случаях применения для монополярных/биполярных сечения и коагуляции. Программа Macro используется в области пластической хирургии кисти и челюстно-лицевой хирургии. Программа Micro используется в нижнем диапазоне мощности с применением тонких электродов при микроскопических структурах ткани. Режим «Умеренная контактная коагуляция» используется при контактной коагуляции с целью остановки слабых капиллярных кровотечений, а также остановки кровотечений из больших участков ткани и для коагуляции на небольших поверхностях. В этой программе в распоряжении режимы: Режим «Умеренная контактная коагуляция Standard» диапазон регулировки мощности не менее 1 – 120 Ватт количество изменяемых эффектов не менее 3 пиковое напряжение не менее 190 Впик Режим «Умеренная контактная коагуляция Micro» диапазон регулировки мощности не менее 1 – 30 Ватт количество изменяемых эффектов не менее 2 пиковое напряжение не менее 150 Впик Режим «Форсированная коагуляция» используется при контактной коагуляции с незначительным радиусом действия в тканях, преимущественно при работе с электродами, имеющими малую поверхность, или тонкими электродами. В этой программе в распоряжении режима: Режим «Форсированное коагуляция Cutting Mode», резка, с высокой степенью рассечения диапазон регулировки мощности не менее 1 – 75 Ватт количество изменяемых эффектов не менее 2 пиковое напряжение не менее 1 660 Впик Режим «Форсированное коагуляция Mixed Coag Mode», смешанная, резки и коагуляция, с умеренной степенью рассечения диапазон регулировки мощности не менее 1 – 120 Ватт количество изменяемых эффектов не менее 3 пиковое напряжение не менее 3 180 Впик Режим «Форсированное коагуляция Non Cutting Mode», без резки только коагуляция диапазон регулировки мощности не менее 1 – 120 Ватт количество изменяемых эффектов не менее 3 пиковое напряжение не менее 4 770 Впик «Форсированное коагуляция Micro Cutting Mode», микро резка диапазон регулировки мощности не менее 1 – 30 Ватт количество изменяемых эффектов не менее 2 пиковое напряжение не менее 1 020 Впик Режим «Форсированное коагуляция Micro Mixed Mode», микро смешанная, резки и коагуляция диапазон регулировки мощности не менее 1 – 30 Ватт количество изменяемых эффектов не менее 2 пиковое напряжение не менее не менее 2 610 Впик Режим «Форсированное коагуляция Micro Non Cutting Mode», микро без резки только коагуляция диапазон регулировки мощности не менее 1 – 30 Ватт количество изменяемых эффектов не менее 2 пиковое напряжение не менее 4 000 Впик Режим «Форсированное коагуляция GastroCUT», опцианально диапазон регулировки мощности не менее 1 – 50 Ватт количество изменяемых эффектов не менее 2 пиковое напряжение не менее 3 700 Впик Режим «Спрей коагуляция» используется для бесконтактной поверхностной коагуляции посредством электрической дуги. Этот режим используется для гемостаза в паренхиматозных тканях или в труднодоступных углублениях и совместно с аргоновой коагуляцией. Одновременная активация двух монополярных разъемов позволяет одновременно использовать два ВЧ инструмента с ручной активацией. Режим «Спрей коагуляция» диапазон регулировки мощности не менее 1-120 Ватт количество изменяемых эффектов не менее 3 пиковое напряжение не менее 4 600 Впик Режим «Спрей коагуляция Micro» диапазон регулировки мощности не менее 1-30 Ватт количество изменяемых эффектов не менее 2 пиковое напряжение не менее 3 450 Впик Режим «Аргона — плазменная коагуляция» в среде аргона «Аргон открытый» для операций с использованием дополнительного аргонового модуля наличие Режим «Аргона — плазменная коагуляция» в программе Argon-Flex диапазон регулировки мощности не менее 1-120 Ватт количество изменяемых эффектов не менее 3 пиковое напряжение не менее 4 600 Впик Режим «Аргона — плазменная коагуляция» в программе Argon диапазон регулировки мощности не менее 1-120 Ватт количество изменяемых эффектов не менее 3 пиковое напряжение не менее 3 840 Впик Биполярные функции: Оптимальные результаты в биполярном методе (особенно в минимально инвазивной хирургии) возможны только при использовании специальных иснструментов. Режим биполярной коагуляции для «контактной коагуляции Standard» пинцетом без образования искр диапазон регулировки мощности, не менее 1 – 120 Ватт количество изменяемых эффектов не менее 3 пиковое напряжение не менее 175 Впик Режим биполярной коагуляции для «контактной коагуляции Micro» микропинцетом без образования искр с точно лимитированной мощностью диапазон регулировки мощности, не менее 1 – 50 Ватт количество изменяемых эффектов не менее 2 Возможности, наличие: Режим работы периодический (вкл./выкл. = 10/30 секунд) Максимально допустимое сопротивление между поверхностями частей разделенного электрода (CQM) не более 999 Ом Максимально допустимое сопротивление между поверхностями частей разделенного электрода не более 220 Ом Система контроля прилегания нейтральных электродов Автоматический выбор типа используемого нейтрального электрода Индикация типа используемого нейтрального электрода: цельный, составной Визуальное и звуковое оповещение при опасности повреждения в связи с нейтральным электродом Звуковые сигналы для: предупреждения, активации, выбора параметров, стартового приветствия Сопровождение звукового сигнала предупреждения текстовым сообщением на экране Интегрированная система безопасности Контакт для подключения кабеля выравнивания потенциалов Функция самотестирования при включении Постоянный индикатор состояния на дисплее аппарата Непрерывная самопроверка и отображение ошибок в системе в виде текстового сообщения о неисправности, содержащего дальнейшую информацию Защита от непреднамеренной активации без подключенного инструмента Система автоматического регулирования электрической дуги Контроль над дозированием параметров ВЧ–тока, текстовое сообщение о неисправности, содержащее дальнейшую информацию Индикатор ошибок оператора, текстовое сообщение о неисправности, содержащее дальнейшую информацию Устойчивость к разрядам дефибриллятора Устройства ввода, отображения и коммуникации дисплей для отображения состояния систем безопасности, выбранных режимов использования и служебной информации Управление кнопками на лицевой панели не создающее электромагнитных помех соединение ВЧ–генератора с аргоноплазменной приставкой Сервисно–технические возможности: CAN/UART–интерфейс для использования ПО сервисной поддержки Встроенная в аппарат программа для сервисной поддержки Количество сохраняемых пользовательских программ, не менее 100 Возможность возврата к заводским настройкам аппарата | 1шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Аппарат электрохирургический аргоновый | Аргоновый аппарат (является дополнительным блоком для монополярных сечений и коагуляции в среде аргона) в сочетании с высокочастотным генератором, применяется для резания и коагуляции в открытой и эндоскопической хирургии Область применения: общая хирургия, гинекология, травматология, пластическая и восстановительная хирургия, гастроэнтерология, лапароскопия, торакоскопия, бронхоскопия Условия эксплуатации: температур от +10˚С до +40˚С относительная влажность от 30% до 75% без образования конденсата атмосферное давление от 700гПа до 1060гПа площадь помещения 5 м2 особых требований по эксплуатации нет Инструкция по эксплуатации на бумажном и электронном носителе (каз./рус. язык) Технические характеристики: электропитание от сети потребляемая мощность в спящем режиме 1Вт/20ВА потребляемая мощность в режиме ожидания 5Вт/25ВА максимальная потребляемая мощность 32Вт/65ВА максимальное потребление тока 0.6А диапазон входного напряжения 220 - 240 В ± 10% частота сети 50/60Гц сетевые предохранители 2x 1 A с задержкой срабатывания разъем для выравнивания потенциалов наличие Разъемы: Один разъем для подключения аргоно-плазменных инструментов с ручной и ножной (от педали) активацией Два разъема для подключения газовых баллонов Разъем для подключения электронного датчика давления газа Стандартный разъем для подключения кабеля выравнивания потенциалов Коммуникационные разъемы: ПК-интерфейс для производства сервисного обслуживания, оптоволоконный интерфейс для подключения аргонового блока к ВЧ генератору Одновременное подключение одного инструмента с ручной и ножной (от педали) активацией для сечения и коагуляции в среде аргона Основные параметры: Функции аргона Коагуляция аргоноплазмой Резка с использованием аргона Регулировка расхода газа Настройка расхода Индикация расхода Максимум расход 10,0 л / мин Минимум расход 0,1 л / мин Ручная продувка Тип газа Аргон минимальной чистоты 4,8 (99,998%) Газовый порт (вход) 2x Давление на входе с газовым баллоном эксплуатация Макс. 4,5 бар Давление на входе с центральным газом подача Макс. 6,0 бар (опционально) Измерение уровня наполнения бутылки (электронный) (с токовым интерфейсом 4–20 мА) только в сочетании с редуктором давления (REF 900-906, 900-907, 900-908 или 900-909) Давление газа на выходе Макс. 2 бар Замена газового баллона автоматический / ручной (ручной с использованием Индикация уровня наполнения газового баллона Расширенный визуальный / акустический предупреждение о нехватке газа Возможность независимого от ВЧ-генератора включения и отключения приставки Конвекционный тип охлаждения Непрерывный режим работы Количество одновременно подключаемых газовых баллонов 1 или 2 Система крепления для газовых баллонов на тележку аппарата Возможность подключения в централизованную систему подачи газа Система безопасностии и контроля параметров: Наличие перманентного самотестирования Непрерывная самодиагностика системы с полноценной текстовой, а также звуковой и световой индикацией процессов и ошибок в системе (на экране основного блока ВЧ генератора) Интегрированная система безопасности Контакт для подключения кабеля выравнивания потенциалов Функция самотестирования при включении Периодическая циклическая самопроверка прибора в процессе использования Постоянный контроль расхода газа Распознавание закупорки шланга Предварительное предупреждение при нехватке газа оптическое / звуковое Индикатор неисправности и номер ошибки на блоке Сервисно–технические возможности: Интерфейс для использования ПО сервисной поддержки Режимы работы: Режимы монополярного сечения: Монополярное резание Аргон – мощность от 1 до 300 Вт, скорость потока газа 2-10л/мин, девять эффектов. Режимы монополярной коагуляции: Монополярная коагуляция Аргон открытый – мощность от 1 до 120 Вт, скорость потока газа 1-8л/мин. Монополярная коагуляция Аргон гибкий – мощность от 1 до 120 Вт, скорость потока газа 0,1-1,6л/мин. Монополярная коагуляция Аргон гибкий импульсный – мощность от 1 до 80 Вт, скорость потока газа 0,1-1,6л/мин, три эффекта | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кабель выравнивания потенциалов | Кабель выравнивания потенциалов, не менее 5 м | 2 шт. |
|  |  | 3 | Кабель сетевой, штекер тип F | Кабель сетевой, штекер тип F, не менее 5 м | 2 шт. |
|  |  | 4 | Гибкий оптический кабель | Волоконная оптика используется для подключения аргонного блока Размер: не менее 135 мм | 1 шт. |
|  |  | 5 | Редуктор давления | Редуктор давления используются для отвода аргона из баллона высокого давления для аргонового блока, DIN 477 № 6 Размер: не менее 280х260х210 мм Длина шланга: не менее 0,65 м | 1 шт. |
|  |  | 6 | Баллон для газа аргон | Баллон для газа аргон не менее 4,8 л, соединение DIN 477 № 6 Размер: не менее 600 x ø 140 мм Общий вес брутто: не более 9.2 кг | 1 шт. |
|  |  | 7 | Крепление для баллона | крепление для баллона, одинарное, справа Размер: не более 235x157x316мм | 1 шт. |
|  |  | 8 | Тележка | Тележка Габариты: не более 950x660x200 мм, не менее 2 ролика Ø 65 мм с замком тормоза | 1 шт. |
|  |  | 9 | Двухпедальный ножной переключатель | Двухпедальный ножной переключатель, кабель не менее 4 м | 1 шт. |
|  |  | 10 | Кабель для одноразовых нейтральных электродов | Кабель для одноразовых нейтральных электродов, интернациональный, не менее 4,5 м | 1 шт. |
|  |  | 11 | держатель электродов | держатель электродов, не менее 2-кнопочный, коннектор не менее 2,4 мм, штекер не менее 3-контактный, кабель не менее 4,5 м | 1 шт. |
|  |  | 12 | Кабель биполярный | Кабель биполярный для пинцета, для 2-контактного не менее 28 мм, 4,5 м | 1 шт. |
|  |  | 13 | Пинцет биполярный | Пинцет биполярный, изогнутый, не более 195 мм, 8 мм х 1 мм | 1 шт. |
|  |  | 14 | Кабель соединительный для гибких аргоноплазменных зондов | Кабель соединительный для гибких аргоноплазменных зондов, не менее 2,5 м | 1 шт. |
|  |  | 15 | Держатель электродов аргоноплазменный | Держатель электродов аргоноплазменный, кабель не менее 3,5 м | 1 шт. |
|  |  | 16 | Электрод аргоноплазменный | Электрод аргоноплазменный, не более 75 мм | 1 шт. |
|  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |
|  |  | 1 | Нейтральный электрод одноразовый | Нейтральный электрод одноразовый, не более 110 cm², составной, EASY (уп. 100 шт.) | 1 шт. |
|  |  | 2 | Электрод-нож тонкий, прямой | Электрод-нож тонкий, прямой, коннектор не более 2,4 мм (уп. 5 шт.) | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура воздуха от +10°C до +55°C. Относительная влажность воздуха от 30% до 75%. Атмосферное давление от 700 до 1060 Гпа. Позиция по горизонтали Тип эксплуатации непрерывный Условия транспортировки и хранения: Температура воздуха от –20°C до +55°C. Относительная влажность воздуха от 10% до 85%. Атмосферное давление от 650 до 1100 Гпа. Позиция по горизонтали |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Заказчик КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 2

Система для ОАЭ, КСВП, импедансометрии и аудиологического скрининга

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Система для ОАЭ, КСВП, импедансометрии и аудиологического скрининга |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Устройство | Портативное и мобильное устройство является диагностическим прибором, используемым для аудиологической оценки и документирования нарушений слуха и нервов. Устройство объединяет возможности диагностики ABR, TEOAE в одном устройстве, чтобы удовлетворить ваши потребности в экономичной 2-ступенчатой системе скрининга OAE/ABR.. Устройство easyScreen экономит время с его бинауральным автоматизированным ABR скринингом для одновременного тестирования обоих ушей. Сверху имеется разъем для предусилителя аппарата ABR, наушников или кабеля датчика отоаккустической эмиссии. Снизу имеется разъем микро-USB. Базовый блок позволяет зарядить батарею. Имеется светодиодный индикатор который отображает состояние электропитания подставки (включено = подключено, выключено = не подключено). имеет сенсорный дисплей и удобный пользовательский интерфейс в компактном аппаратном исполнении. Дисплей на представляет собой резистивный сенсорный экран, позволяющий работать в перчатках. Устройство размеры -163 x 85 x 21 мм ; Устройство вес не более -265 г Разрешение дисплея не менее - 272 x 480 Размер дисплея не менее -95 мм х 56 мм Встроенный динамик. Цветной дисплей с светодиодным индикатором Литий-ионный аккумулятор- 3,7 В/3850 мАч Устройство имеет следующие характеристики для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ): ТЕОАЕ Тип стимула- Нелинейный щелчок (в соответствии с IEC 60645-3); Диапазон уровней - 60 дБ peSPL до 83 дБ peSPL ; Уровень по умолчанию - 83 дБ peSPL (калибровка от пика к пику), автоматическая внутри ушная калибровка; Допустимость уровня- ± 3 дБ; Частота кликов - ~70 /c; Передатчик - ОАЭ Зонд; Центральный диапазон частот - 1000 Гц до 4000 Гц; Центральные частоты по умолчанию - 1400, 2000, 2800, 4000 Гц; На дисплей - Просмотр шкал прогресса по направлению к прохождению, обратная связь о стабильности зонда, шуме и времени записи; Полосы анализа- 1.4, 2, 2.8 и 4 кГц (центральные частоты); Критерии прохождения- 3 из 4 полос, мин 4 дБ SNR, мин -5 дБ SPL уровень OAE; Продолжительность испытания - От 4 С до 60 с; Преобразователь - Зонд OAE (длина кабеля 50 или 120 см); | 1 шт. |
|  |  | 2 | Ушной зонд OАЭ | Ушной зонд ОАЭ должен использоваться для диагностики ОАЭ. Однако он также может быть использован в качестве преобразователя для передачи акустического стимула при скрининге ABR (КСВП). В этом случае зонд ОАЭ подключается к кабелю предусилителя. Версии -длинный и короткий кабель; Поддерживаемые тесты- ТЕОАЕ, DPOAE и монауральная ABR (КСВП); Длина кабеля - 120 см / 47 дюймов (длинный), 50 см / 19,7 дюймов (короткий); Память -калибровочные значения и идентификатор датчика; Кончик зонда – заменяемый; Вес (включая кабели) -13 г/ 0,46 унция (короткий кабель) , 19 г/ 0,67 унция (длинный кабель); | 1 шт. |
|  |  | 3 | Предусилитель | Кабель предусилителя подключается к верхней части при использовании некоторых из доступных датчиков. Он не используется с BERAphone. Электродные провода и акустический преобразователь подключаются к гнёздам в верхней части кабеля предусилителя для выполнения КСВП-скрининга. Каналы-один; Разъёмы-3 электродных провода (чёрный, жёлтый, белый); Преобразователь (IP30 или ОАЭ зонд); Получение-72 дБ; Частотная характеристика-0.5 Гц до 5000 Гц; Шум - <25 нВ/√Гц; Коэффициент CMR - > 100 дБ при 100 Гц; Максимальное входное напряжение смещения -2.5 В; Входной импеданс -10 MΩ/170 pF; Источник питания -изолированный, от главного блока; Вес -85 г / 3 унция; Размеры -85 мм х 50 мм х 25 мм/ 3,4 дюйма х 1,9 дюйма х 0,9 дюйма; Длина кабеля -112 см / 44 дюйма; Длина провода электрода - 51 см / 20 дюймов; | 1 шт |
|  |  | 4 | Наушники с набором ушных адаптеров IP30 | Вставной кабель наушников подключается к гнезду на верхнем крае кабеля предусилителя. Для тестирования вставные наушники EarCupTM адаптеры на конце красной и синей трубок вставляются в пенопластовый край наушников EarCupsTM. Если используются ушные вкладыши, одноразовые ушные вкладыши присоединяются к чистым адаптерам ушных вкладышей на конце трубок Тип- КСВП вставьте наушники (50 Ω); Версии -Калиброван для EarCupTM или ушных вкладышей; Автоматическое определение по устройству; Поддерживаемые тесты -Бинауральная или монауральная КСВП; Макс. входное напряжение -5.0 В RMS; THD -< 2% (125 Гц - 4 кГц); Память -Калибровочные значения и идентификатор датчика; Длина кабеля -22 см / 8,66 дюйма; Длина трубки -25 см / 9,8 дюйма; Цвета трубок -Красный (правое ухо) и синий (левое ухо); Вес (включая кабели) -53 г / 1,87 унция; | 1 шт |
|  |  | 5 | Кабели с зажимами для защелкивающихся электродов | Провода электродов поставляются в комплекте с системой, если в комплект поставки входит КСВП (ABR) и необходим предусилитель. Провода электродов имеют 3 цвета черный, белый, желтый. Цветные вилки подключаются к разъемам на верхней части кабеля предусилителя. | 1шт |
|  |  | 6 | Программное обеспечение HearSIM для ПК | Программное обеспечение HearSIM позволяет вам: -Хранить, просматривать и управлять информацией о пациенте; - Хранить, просматривать и управлять данными тестирования, передаваемыми с easyScreen; - Перенести имена пациентов, нуждающихся в тестировании, на easyScreen; - Распечатать результаты тестирования на стандартном ПК-совместимом принтере; - Экспортировать данные о пациентах и испытаниях(поддерживаютсяформаты HiTrack, OZ Systems, CSV и XML); - Настраивать различные настройки устройства easyScreen, включая протоколы проверки; - Управлять устройством пользователями; - Управлять устройством настраиваемые списки (например, названия объектов, факторы риска); - Управлять учетными записями пользователей HearSIM; | 1 шт |
|  |  | 7 | Термопринтер | Беспроводной термальный принтер позволяет осуществлять прямую печать этикеток с устройством. | 1шт |
|  |  | 8 | Тележка | Тележка для оборудования, для удобного размещения оборудования. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы |  |  |  |
|  |  | 9 | Комплект для очистки зонда | Для очистки используйте нить для мостов и имплантатов или ProxySoft 3 в 1 | 1 уп |
|  |  | 10 | Гель электродный Parker Labs SignaGel (Паркер Лабс СигнаДжель) | Гель электродный Parker Labs SignaGel (Паркер Лабс СигнаДжель) для проведения исследование слуха у новорожденных. | 1 шт |
|  |  | 11 | Термобумага | Бумага для принтера этикеток (в 1 рулоне 120 этикеток) Размеры: ширина: не более 56 мм x длина: не более 60 ​​мм | 2 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | При исследовании и оценки слуха пациента особое значение следует уделить акустическим свойствам помещения. В частности, необходимо учитывать влияние акустического фона. Появление шумовых помех может маскировать сигнал аудиометра, что скажется на достоверности получаемых данных. В помещениях, в которых производится исследование и оценка слуха, должен быть относительно постоянный уровень интенсивности окружающего шума, предпочтительно не выше 30 дб. В крайних случаях допускается уровень шума до 40 дб. Однако для полноценной реализации преимуществ аудиометрии, позволяющей получить данные высокой степени точности (до 1—5 дб), необходимые условия могут быть созданы лишь в специальной звукоизолирующей камере (кабине). Интенсивность шума может быть измерена имеющимися в продаже приборами. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 3

Мониторы прикроватные для взрослых (+ ИАД)

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор пациента |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Многофункциональный монитор пациента | Многофункциональный монитор предназначен для наблюдения за взрослыми пациентами, детьми и новорожденными в критическом состоянии в операционных, реанимационных отделениях и кардиологических блоках интенсивной терапии. Монитор может объединяться в единую сеть с другими монитора, а так же подключаться к центральной станции мониторинга. Его можно использовать для мониторинга ЭКГ (в том числе для измерения сегмента ST и анализа аритмии), НИАД, Resp (дыхания), ЧСС , температуры, SpO2, ЧП (частоты пульса), ИАД (инвазивного давления) а также для расчета ренальной функции, гемодинамических расчетов, расчета оксигенации, расчета вентиляции, анализа сегмента ST и аритмии, и печати параметров взрослых, детей и новорожденных. Монитор оснащен сенсорным экраном. Интерфейс можно выбрать в меню: рускоязычный или англоязычный. В мониторе используется ЖК-экран с подсветкой, на котором могут одновременно отображаться физиологические параметры, временные диаграммы, сообщения о тревоге, время, статус подключения к сети, номер кровати, уровень заряда и другие сообщения. Монитор соответствует международным стандартам безопасности для медицинского электрического оборудования. Он оснащен защитой от дефибрилляции и электрохирургических инструментов с использованием непрямого заземления. Вместе с монитором поставляется отсоединяемый шнур питания с 3 штырями, который следует подключить к заземленной розетке. Размер монитора 15" Разрешение: не менее 344mm*291mm*165mm в комплекте с принадлежностями, варианты исполнения с ЭКГ (12 отведений) Защита корпуса Водонепроницаемый уровень IPXI Вес не менее 4.1 Kg Дисплей 15 дюймовый цветной экран со светодиодной подсветкой Разрешение: не менее 1024*768 Форма сигнала: до 12 Внешний дисплей: 1 дисплей посредством видеоадаптера VGA. TFT, цветной, сенсорный экран ЭКГ Не менее 12 отведений I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6 Усиление: x0,125, x0,25, x0,5, x1, x2, x4, Auto Скорость развертки: не более 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с. Режим диагностики: не более 0,05-150 Гц Режим мониторинга: не более 0,5-40Гц Хирургический режим: не более 1-20Гц Режим самостоятельного дыхания ST: не более 0,05-40 Гц Защита от дефибрилляции: выдерживает дефибрилляцию 4000VAC/50Hz Время восстановления: не менее ≤10 с Коэффициент подавления синфазного сигнала (CMRR): Режим диагностики: не более ≥90 дБ Режим мониторинга: не более ≥105 дБ Хирургический режим: не более ≥105 дБ м Режим самостоятельного дыхания ST: ≥105 дБ Анализ самостоятельного дыхания ST: от -2,0 до 2,0 мВ Анализ аритмии: Да, 26 классификации, включая мерцательную аритмию QT/QTc: ST, непрерывный Результаты ЭКГ: Да Частота сердечных сокращений Взр.: не менее От 15 до 300 уд/мин Дет.: не менее От 15 до 350 уд/мин Новорожд.: не менее От 15 до 350 уд/мин Разрешение: не менее 1 уд/мин Погрешность: не менее ±1 уд/мин или ±1%, в зависимости от того, что больше Частота дыхательных движений Взр.: от 0 до 120 об/мин Дет./Новорожд.: не менее от 0 до 150 об/мин Разрешение: не менее 1 об/мин. Погрешность: не более от 0 до 150 ± 2 об/мин. Отведение: I или II (по умолчанию: отведение II) Скорость развертки: не более 6,25 мм/с, 12,5 мм/с или 25 мм/с или 50 мм/с SPO2 (Периферическая кислородная сатурация) не более от 0 до 100% Частота пульса Диапазон: не менее От 20 до 240 уд/мин Погрешность: не менее 2 уд/мин Разрешение: не менее 1 уд/мин Частота обновления: 1 с Точность: не менее 1 уд/мин В подвижном состоянии: 2 уд/мин В неподвижном состоянии: 3 уд/мин НИАД (неинвазивный метод измерения артериального давления) Метод: Автоматический осциллометрический Режим работы: ручной, автоматический, STAT, последовательный Параметры: Систолический, диастолический, средний Систолический диапазон: Взр.: не менее От 20 до 300 мм рт. ст. Дет.: не менее От 40 до 200 мм рт. ст. Новорожд: от 40 до 135 мм рт. ст. Диастолический диапазон: Взр.: не менее От 10 до 215мм рт. ст. Дет.: не менее От 10 до 150 мм рт. ст. Новорожд: от 10 до 100 мм рт. ст. Средний диапазон: Взр.: От 20 до 235 мм рт. ст. Дет.: От 20 до 165 мм рт. ст. Новорожд: от 20 до 110 мм рт. ст. Точность: не менее 1 уд/мин Погрешность: Макс. средняя погрешность: ±5 мм рт. ст. Макс. стандартное отклонение: 8 мм рт. ст. Разрешение: 1 мм рт. ст. Температура Диапазон: не менее от 0 до 50°C (от 32 до 122°F) Разрешение: 0,1°C Погрешность: От ±0,1°C до ±0,2 F (без пробы) Параметры: T1, T2 и TD Функции хранения данных и программного обеспечения Динамика показателей: не менее 160 ч (интервал 1,5,10мин), 4 ч (интервал 10 сек), 1 ч (интервал 5 or1 сек) Аварийные события: 200 событий и соответствующие волновые формы Случаи аритмии: 200 случаев аритмии и соответствующие волновые формы Неинвазивное артериальное давление: не менее 2000 измерений Волновые формы: не более 48 часов с полным раскрытием волновых форм (конкретное время хранения зависит от типа и количества хранимых волновых форм) Аккумулятор Тип: Заряжаемый литий-ионный Кол-во: 1 шт. Напряжение: не менее 11,1 В постоянного тока Емкость: 2200 мАч (4400 мАч) Время работы: 2 часа (2200 мАч) 4 часа (4400 мАч) Время перезарядки: не менее 5,5 часа максимум (2200 мАч) 12 часов максимум (4400 мАч) Интерфейс Разъемы: 1 разъем питания переменного тока, 1 сетевой разъем RJ45, 2 разъем USB 2.0, 1 выходной разъем для видеоадаптера, 1 многофункциональный выходной разъем (вывод ЭКГ, IBP, вызов медсестры и сигналы синхронизированной дефибрилляции), 1 встроенный двухдиапазонный модуль WiFi Принтер Термо, встроенный 2-х канальный, ширина бумаги 50мм Печать: в ручном режиме по тревоге по времени и др. варианты Скорость печати: 25; 50 мм/сек Требования к электропитанию Напряжение переменного тока: не менее 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц Ток: От 1,1 до 0,5 А Комплектующие Кабель питания - 1 шт. Провода 12 отведений ЭКГ - 1 комплект Трубка для НИАД, взрослый/дет., с разъемами - 1 комплект Интегративный многоразовый датчик SpO2 (периферической кислородной сатурации), взрослый, пальцевый - 1 комплект Многоразовый датчик замера температуры кожи: для взрослых - 1 комплект Бумага ЭКГ – 10уп. ЭКГ электроды – 10уп. Кабель заземления. Модуль двойного ИАД Модуль двойного ИАД с комплектом аксессуаров (модуль*1+ интерфейсный кабель*2 + одноразовый датчик*2) Каналы 2 канала Метод измерения с помощью датчика давления Измеряемое давление ARP, PA, CVP, PRP, LAP, ICP, P1, P2 Диапазон измерений -50 - 300 мм рт.ст. Пределы тревог -50 - 300 мм рт.ст. Разрешение 1 мм рт.ст. Точность: не более ±2% or ±1 мм рт.ст. Частота пульса не менее 20 - 350 уд/мин Разрешение: 1 уд/мин Точность: ±1 уд/мин или ±1% Точность определения частоты пульса : ±1% или 1 уд/мин Подключение к центральной системе мониторинга. Подключение к центральной системе мониторинга Интеллектуальная система тревоги: управление тревогами I-KLOK автоматическая идентификация уровня тревоги. Саморегулировка правильного времени тревоги для уменьшения количества ложных тревог. Подсветка: После включения переключателя питания монитор начинает автоматический тест. Красный и Голубой индикаторы одновременно горят 1 с, затем Голубой индикатор продолжает гореть 1 с, и одновременно 1 с горит желтый индикатор. Воспроизводится гудок и отображается главный интерфейс. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | ЭКГ 12 отведений | ЭКГ на 12 отведений | 1 шт. |
|  |  | 3 | Кабель ЭКГ | Кабель ЭКГ 12-ти отведений | 1 шт. |
|  |  | 4 | Провода на 12 отведений ЭКГ | Провода на не менее 12 отведений ЭКГ | 1 шт. |
|  |  | 5 | Многоразовый датчик SpO2: для взрослых и детей | Многоразовый датчик SpO2: для взрослых | 2 шт. |
|  |  | 6 | Манжеты для измерения иАД многоразовые: для взрослых и детей | Манжета для измерения иАД многоразовые: для взрослых | 4 шт. |
|  |  | 7 | Соединительные трубки для измерения иАД | Соединительные трубки для измерения и АД | 1 шт. |
|  |  | 8 | Датчик температурный накожный многоразовый: для взрослых | Датчик температурный накожный многоразовый: для взрослых | 1 шт. |
|  |  | 9 | Модуль двойного ИАД | Модуль двойного ИАД с комплектом аксессуаров (модуль*1+ интерфейсный кабель*2 + одноразовый датчик*2) Каналы 2 канала | 1 шт. |
|  |  | 10 | Кабель питания | Кабель питания (евро стандарт) | 1 шт. |
|  |  | 11 | Термопринтер | Термо принтер ЭКГ устроенно | 1 шт. |
|  |  | 12 | Стойка настенный | Стойка настенный для монитора Внешний размер: L426.5*W130*H137mm | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 13 | ЭКГ электроды, одноразовые для взрослых | ЭКГ электроды, одноразовые для взрослых, не менее 10 шт./уп. | 10 уп. |
|  |  | 14 | Бумага для термопринтера | Бумага для термопринтера | 10 шт. |
|  |  | 15 | Одноразовый датчик | Одноразовый датчик*2кан курглый разъем | 10шт |
|  |  | 16 | Кабель заземления | Кабель заземления 1,5м. | 1шт |
|  |  | 17 | Перезаряжаемая литий-ионная батарея | Перезаряжаемая литий-ионная батарея не менее 2200 mAh | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 4

Прикроватный монитор для новорожденного

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор пациента новорожденный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Многофункциональный монитор пациента | Многофункциональный монитор предназначен для наблюдения за взрослыми пациентами, детьми и новорожденными в критическом состоянии в операционных, реанимационных отделениях и кардиологических блоках интенсивной терапии. Монитор может объединяться в единую сеть с другими монитора, а так же подключаться к центральной станции мониторинга. Его можно использовать для мониторинга ЭКГ (в том числе для измерения сегмента ST и анализа аритмии), НИАД, Resp (дыхания), ЧСС , температуры, SpO2, ЧП (частоты пульса), ИАД (инвазивного давления) а также для расчета ренальной функции, гемодинамических расчетов, расчета оксигенации, расчета вентиляции, анализа сегмента ST и аритмии, и печати параметров взрослых, детей и новорожденных. Монитор оснащен сенсорным экраном. Интерфейс можно выбрать в меню: рускоязычный или англоязычный. В мониторе используется ЖК-экран с подсветкой, на котором могут одновременно отображаться физиологические параметры, временные диаграммы, сообщения о тревоге, время, статус подключения к сети, номер кровати, уровень заряда и другие сообщения. Монитор соответствует международным стандартам безопасности для медицинского электрического оборудования. Он оснащен защитой от дефибрилляции и электрохирургических инструментов с использованием непрямого заземления. Вместе с монитором поставляется отсоединяемый шнур питания с 3 штырями, который следует подключить к заземленной розетке. Размер монитора 15" Разрешение 344mm*291mm*165mm в комплекте с принадлежностями, варианты исполнения с ЭКГ (12 отведений) Защита корпуса Водонепроницаемый уровень IPXI Вес не менее: 4.1 Kg Дисплей не менее 15 дюймовый цветной экран со светодиодной подсветкой Разрешение: не более 1024*768 Форма сигнала: до 12 Внешний дисплей: 1 дисплей посредством видеоадаптера VGA. TFT, цветной, сенсорный экран ЭКГ Не менее 12 отведений I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6 Усиление: не более x0,125, x0,25, x0,5, x1, x2, x4, Auto Скорость развертки: не менее 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с. Режим диагностики: не менее 0,05-150 Гц Режим мониторинга: не менее 0,5-40Гц Хирургический режим: не более 1-20Гц Режим самостоятельного дыхания ST: 0,05-40 Гц Защита от дефибрилляции: не менее 4000VAC/50Hz Время восстановления: не более ≤10 с Коэффициент подавления синфазного сигнала (CMRR): Режим диагностики: не менее ≥90 дБ Режим мониторинга: не менее ≥105 дБ Хирургический режим: не менее ≥105 дБ Режим самостоятельного дыхания ST: ≥105 дБ Анализ самостоятельного дыхания ST: от -2,0 до 2,0 мВ Анализ аритмии: Да, 26 классификации, включая мерцательную аритмию QT/QTc: ST, непрерывный Результаты ЭКГ: Да Частота сердечных сокращений Взр. не более: От 15 до 300 уд/мин Дет.: не более От 15 до 350 уд/мин Новорожд.: не менее От 15 до 350 уд/мин Разрешение: не менее 1 уд/мин Погрешность: не менее ±1 уд/мин или ±1%, в зависимости от того, что больше Частота дыхательных движений Взр.: не более от 0 до 120 об/мин Дет./Новорожд.: не более от 0 до 150 об/мин Разрешение: не более 1 об/мин. Погрешность: не более от 0 до 150 ± 2 об/мин. Отведение: I или II (по умолчанию: отведение II) Скорость развертки не менее: 6,25 мм/с, 12,5 мм/с или 25 мм/с или 50 мм/с SPO2 (Периферическая кислородная сатурация) от 0 до 100% Частота пульса Диапазон не более: От 20 до 240 уд/мин Погрешность не менее: 2 уд/мин Разрешение не менее: 1 уд/мин Частота обновления: 1 с Точность не менее: 1 уд/мин В подвижном состоянии: не более 2 уд/мин В неподвижном состоянии: не более 3 уд/мин НИАД (неинвазивный метод измерения артериального давления) Метод: Автоматический осциллометрический Режим работы: ручной, автоматический, STAT, последовательный Параметры: Систолический, диастолический, средний Систолический диапазон: Взр.: От 20 до 300 мм рт. ст. Дет.: От 40 до 200 мм рт. ст. Новорожд: от 40 до 135 мм рт. ст. Диастолический диапазон: Взр.: От 10 до 215мм рт. ст. Дет.: От 10 до 150 мм рт. ст. Новорожд: от 10 до 100 мм рт. ст. Средний диапазон: Взр.: От 20 до 235 мм рт. ст. Дет.: От 20 до 165 мм рт. ст. Новорожд: от 20 до 110 мм рт. ст. Точность: 1 уд/мин Погрешность: Макс. средняя погрешность не менее: ±5 мм рт. ст. Макс. стандартное отклонение не менее: 8 мм рт. ст. Разрешение не менее: 1 мм рт. ст. Температура Диапазон не более: от 0 до 50°C (от 32 до 122°F) Разрешение: 0,1°C Погрешность не более: От ±0,1°C до ±0,2 F (без пробы) Параметры: T1, T2 и TD Функции хранения данных и программного обеспеченияДинамика показателей не более: 160 ч (интервал 1,5,10мин), 4 ч (интервал 10 сек), 1 ч (интервал 5 or1 сек) Аварийные события: 200 событий и соответствующие волновые формы Случаи аритмии: 200 случаев аритмии и соответствующие волновые формы Неинвазивное артериальное давление не более: 2000 измерений Волновые формы: не более 48 часов с полным раскрытием волновых форм (конкретное время хранения зависит от типа и количества хранимых волновых форм) Аккумулятор Тип: Заряжаемый литий-ионный Кол-во: 1 шт. Напряжение: 11,1 В постоянного тока Емкость не более: 2200 мАч (4400 мАч) Время работы не менее: 2 часа (2200 мАч) 4 часа (4400 мАч) Время перезарядки не менее : 5,5 часа максимум (2200 мАч) 12 часов максимум (4400 мАч) Интерфейс Разъемы: 1 разъем питания переменного тока, 1 сетевой разъем RJ45, 2 разъем USB 2.0, 1 выходной разъем для видеоадаптера, 1 многофункциональный выходной разъем (вывод ЭКГ, IBP, вызов медсестры и сигналы синхронизированной дефибрилляции), 1 встроенный двухдиапазонный модуль WiFi Принтер Термо, встроенный 2-х канальный, ширина бумаги не более 50мм Печать: в ручном режиме по тревоге по времени и др. варианты Скорость печати не менее: 25; 50 мм/сек Требования к электропитанию Напряжение переменного тока: От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц Ток: От 1,1 до 0,5 А Комплектующие Кабель питания - 1 шт. Провода 12 отведений ЭКГ - 1 комплект Трубка для НИАД, взрослый/дет., с разъемами - 1 комплект Интегративный многоразовый датчик SpO2 (периферической кислородной сатурации), взрослый, пальцевый - 1 комплект Многоразовый датчик замера температуры кожи: для взрослых - 1 комплект Бумага ЭКГ – 10уп. ЭКГ электроды – 10уп. Кабель заземления. Модуль двойного ИАД Модуль двойного ИАД с комплектом аксессуаров (модуль*1+ интерфейсный кабель*2 + одноразовый датчик*2) Каналы 2 канала Метод измерения с помощью датчика давления Измеряемое давление ARP, PA, CVP, PRP, LAP, ICP, P1, P2 Диапазон измерений -50 - 300 мм рт.ст. Пределы тревог -50 - 300 мм рт.ст. Разрешение 1 мм рт.ст. Точность ±2% or ±1 мм рт.ст. Частота пульса не более: 20 - 350 уд/мин Разрешение: 1 уд/мин Точность: ±1 уд/мин или ±1% Точность определения частоты пульса : ±1% или 1 уд/мин Подключение к центральной системе мониторинга. Подключение к центральной системе мониторинга Интеллектуальная система тревоги: управление тревогами I-KLOK автоматическая идентификация уровня тревоги. Саморегулировка правильного времени тревоги для уменьшения количества ложных тревог. Подсветка: После включения переключателя питания монитор начинает автоматический тест. Красный и Голубой индикаторы одновременно горят 1 с, затем Голубой индикатор продолжает гореть 1 с, и одновременно 1 с горит желтый индикатор. Воспроизводится гудок и отображается главный интерфейс. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | ЭКГ 12 отведений | ЭКГ на 12 отведений | 1 шт. |
|  |  | 3 | Кабель ЭКГ | Кабель ЭКГ 12-ти отведений | 1 шт. |
|  |  | 4 | Провода на 12 отведений ЭКГ | Провода на не менее 12 отведений ЭКГ | 1 шт. |
|  |  | 5 | Многоразовый датчик SpO2: для взрослых и детей | Многоразовый датчик SpO2: для новорожденный | 2 шт. |
|  |  | 6 | Манжеты для измерения иАД многоразовые: для взрослых и детей | Манжета для измерения иАД многоразовые: для новорожденный | 4 шт. |
|  |  | 7 | Соединительные трубки для измерения иАД | Соединительные трубки для измерения и АД | 1 шт. |
|  |  | 8 | Датчик температурный накожный многоразовый: для взрослых | Датчик температурный накожный многоразовый: для новорожденный | 1 шт. |
|  |  | 9 | Кабель питания | Кабель питания (евро стандарт) | 1 шт. |
|  |  | 10 | Термопринтер | Термо принтер ЭКГ устроенно | 1 шт. |
|  |  | 11 | Сердечный выброс | Сердечный выброс (СО) | 1 шт. |
|  |  | 12 | Стойка настенный | Стойка настенный для монитора Внешний размер: L426.5*W130*H137mm | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 13 | ЭКГ электроды, одноразовые для взрослых | ЭКГ электроды, одноразовые для новорожденный, не менее 10 шт./уп. | 10 уп. |
|  |  | 14 | Бумага для термопринтера | Бумага для термопринтера | 10 шт. |
|  |  | 15 | Кабель заземления | Кабель заземления 1,5м. | 1шт |
|  |  | 16 | Перезаряжаемая литий-ионная батарея | Перезаряжаемая литий-ионная батарея не менее 2200 mAh | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 5

Фетальный монитор (одно и двуплодной беременности)

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Фетальный монитор |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) |  | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Фетальный специализированный акушерский монитор |  | Монитор в основном используется для пренатального обследования и мониторинга, которые могут предоставить соответствующие данные и оценить состояние здоровья плода и матери. Основными параметрами, отслеживаемыми монитором, являются: FHR частота сердечных сокращений плода, сокращения матки TOCO, также контролировать кровяное давление матери, кислород в крови и частоту сердечных сокращений. Уметь оценить физическое состояние матери. Во-вторых, есть также очень важный обзор и анализ формы волны.В дополнение к обеспечению надежной проверки формы волны мы также можем предоставить систему подсчета очков, которая может помочь медицинскому персоналу принимать клинические решения и значительно снизить вероятность ошибочного диагноза. Отличительные особенности аппарата • В конструкции используется конструкция демпфирующего вала, которая устраняет нестабильность во время сенсорного управления. • Магнитный дизайн идеально подходит для экрана и хоста. • Встроенный термопринтер. • Высокочувствительные датчики обеспечивают точное измерение параметров плода и матери. • Зонд прошел строгий тест на водонепроницаемость и может поддерживать роды в воде. • Датчик автоматически распознается, чтобы предотвратить слепую и неправильную установку, а также повысить эффективность клинической работы. • Дополнительный держатель датчика, удобный для общего управления датчиками и кабелями, красивый и элегантный. • Интеллектуальная функция коррекции печати Cali-Rec® автоматически регулирует направление подачи бумаги для печати. • Предлагается мониториг основых параметров матери. • Поддержка работы с раздвижным экраном, проведите пальцем влево и вправо, чтобы быстро переключить интерфейс дисплея, проведите пальцем вверх и вниз, чтобы отобразить и скрыть нижнюю панель контекстного меню. • Не менее четырех встроенных экспертных систем подсчета очков. • Можно хранить не менее 2000 медицинских отчетов. • Существуются различные интерфейсы, такие как интерфейс плода, интерфейс мониторинга матери/плода, интерфейс мониторинга матери, интерфейс списка, интерфейс сосуществования тенденций, интерфейс дыхательной оксигенации и интерфейс с крупным шрифтом. • Поддерживает интеллектуальное управление питанием, может запускать экран блокировки, режим ожидания, выключение, энергосбережение и защиту окружающей среды. • Наличие функции контроля времени и печати времени, чтобы избежать влияния сверхурочного мониторинга на плод. • Наличие функции подсказки силы сигнала сердца плода, перекрестной проверки и разделения следов близнецов плода. • Отчет о медицинской карте можно сохранить в формате изображения, что удобно для удаленной диагностики и обучения. Сигнальных ламп должно быть не менее двух, физиологические и технические сигнальные лампы должны отображаться отдельно. • Встроенный коммуникационный интерфейс, поддержка проводного/беспроводного подключения к центральной системе мониторинга. • Экран дисплея поддерживает регулировку от 0 до 90 °, что позволяет наблюдать за ним под разными углами. Практические особенности Богатая автоматическая система подсчета Четыре типа методов подсчета, NST/Фишера/Улучшенная Фишера/Крэбса. Функция мониторинга времени Первая функция мониторинга времени TEMPOMTM, избегающая мониторинга сверхурочного времени. Ручная / автоматическая запись движений плода. FHR индикатор силы сигнала, верификация перекрещивающихся каналов двойни Большой объем памяти, поддержка данных о 3000 пациентах, промотр графических данных за последние 96 часов, защита данных от отключения питания. Мультиинформационный интерфейс: фетальный интерфейс, интерфейс с несколькими параметрами, интерфейс матери/плода, интерфейс крупным шрифтом, интерфейс таблицы показателей/графический интерфейс и т. д. Для различных клинических требований. Поддержка акушерской центральной системы мониторинга, поддержка проводной / беспроводной (встроенного WiFi) сети. Инновационная операционная система ConxOS Трехмерный сенсорный экран Удобный для пользователя скользящий экран Автоматическая компоновка экрана Английский/Китайский ручной ввод текста Когда вы нажимаете значки на новом сенсорном экране, значки будут вогнутыми, что дает вам трехмерное и интуитивно понятное касание. Первый монитор пациента, оснащенный технологией скользящего экрана, легко переключается на разные интерфейсы. Макет интерфейса адаптирован к различным экранам Фетальный специализированный акушерский монитор плода и матери разработан для мониторинга ЧСС, ЧМ и ТОСО, а также ЭКГ беременной женщины и пациентки, ЧСС, НИАД, SpO2, ТЕМП и РЕСП в отделениях клиники. Складной сенсорный экран 12,1" светодиодный сенсорный экран с задней подсветкой, энергосберегающий и экологичный. Складная конструкция экрана с углом наклона 90 ° облегчает наблюдение и управление. Сильный амортизирующий вал и магнит на конструкции упрощают открытие и закрытие экрана Высокопроизводительная система печати Встроенный линейный термопринтер шириной не менее 152 мм Запатентованная функция калибровки Cali-Rec® позволяет корректировать направление подачи бумаги, чтобы устранить застревание бумаги и дефекты традиционных принтеров. Внутренний термопринтер, а также внешний принтер, подсоединенный через USB-соединение; отчет об общем количестве напечатанного на бумаге формата А4, экономия средств,долговременное хранение данных; электронная версия снимков, автоматически сохраненных на USB-диске, доступна для просмотра в любое время Система тревоги Уникальные и привлекающие взгляд двойные светильники сигнализации можно увидеть с любой стороны, что делает физиологическую сигнализацию и технологическую сигнализацию более четкой и интуитивно понятной. Интеллектуальная техника сигнализации, монитор способен распознавать различные виды тревоги в соответствии с изменением физиологических параметров пациентов при помощи трех видов звуковых и визуальных предупреждающих подсказок, помогающих медицинским работникам точно делать клинические выводы. Стандартная конфигурация FHR1, TOCO, FM, Регистратор, ЭКГ не менее 5/12 отведениях, НИАД, Дыхание, ЧСС, Темп (одноканальный), SpO2 Физические характеристики Размер товара: не более 340mm*270mm*95mm Вес нетто: не более 5.5kg Операционная среда Рабочая температура: 5-40°C Источник питания: 100-240V~, 50/60HzЃ}1Hz Тип батарейки: Перезаряжаемая и литий-ионная батарея Емкость батареи не менее: 4400mAh Время перезарядки батареи: не более 5,5 часов для зарядки; Время работы не менее: 4 часа непрерывной работы Дисплей не менее: 12,1-дюймовый цветной сенсорный TFT-экран Разрешение не менее: 800*600 Волны не более: 7 волн Индикатор Индикатор мощности и индикатор батареи Звуковой сигнал QRS и звуковой сигнал и звук ЧСС, Звук рабочей клавиши Хранилище данных Обзор тревожных событий не менее: 300 групп Полный обзор не менее: 120 мин Обзор НИАД не менее: 2000групп Таблица тенденций не менее: 120 часов Заморозить обзор: Обзор сигнала 240 с (материнский); 60 часов обзор формы волны (фетальный) Имеется функция хранение данных при отключении питания. Тревога: Настраиваемые пользователем верхние и нижние 3-уровневые пределы; Приоритет звуковой и визуальной сигнализации С возможностью подключения к центральной системе мониторинга проводным/беспроводным способом. Регистратор Тип: Встроенный; тепловой массив Канал: 5-канальные сигналы (2FHR, MHR, TOCO, FM) УЗИ Техника: Ультразвуковой импульсный допплер TOCO TOCO диапозон: 0-100% Разрешение не более: 1% Автодвижение плода (АСМ) Техника: Ультразвуковая импульсная допплерография Маркировка Режим маркировки: автоматическая/ручная маркировка движения плода Дыхание Метод: Метод торакального импеданса Отличительные технические параметры аппарата Дисплей: 12,1-дюймовый цветной сенсорный TFT-экран Разрешение не менее: 800 × 600 Размер не менее: 340 mm × 270 mm × 95 mm Вес не менее: 5.5kg • Рабочая частота ультразвука не должна превышать 1 МГц. • Диапазон измерения FHR: 30bpm～250bpm • Диапазон TOCO: 0-100 ЭКГ • Стандартная ЭКГ в 3/5 отведениях, дополнительное измерение ЭКГ не менее в 12 отведениях. Выбор усиления X0.125, X0,25, X0,5, X1, X2, X4, Авто Скорость развертки: 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с Диапазон сердечного ритма: 15-350 ударов в минуту Выдерживает напряжение 4000 В переменного тока/50 Гц в изоляции; SPO2 Диапазон измерения от 0% до 100%, в диапазоне от 70% до 100% для новорожденных ±2%. Возможно выбрать бренд Massimo RESP Диапазон измерения: 6-150 об/мин, точность: ±1 об/мин. НИАД Систолическое давление: 40-270 мм рт. ст. Диастолическое давление: 10-215 мм рт. ст. Среднее артериальное давление: 20-235 мм рт. ст. TEMP Диапазон измерения: 0-50. Непрерывная работа с помощью аккумллятора не менее 4 часа. Интерфейс Потребляемая мощность переменного тока Порт USB *2 Порт RJ45 | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Аксессуары УЗ: |  | Первичный датчик ЧССП, водонепроницаемый | 1 шт. |
|  |  | 2 |  | Аксессуары УЗ: |  | Вторичный датчик ЧССП, водонепроницаемый | 1 шт. |
|  |  | 3 |  | Аксессуары TOCO: |  | Датчик ТОСО, водонепроницаемый | 1 шт. |
|  |  | 4 |  | Аксессуары AFM: |  | Маркер ДП, водонепроницаемый | 1 шт. |
|  |  | 5 |  | Аксессуары Стимулятора: |  | Датчик пробуждения | 1 шт. |
|  |  | 6 |  | Аксессуары ЭКГ: |  | Кабель ЭКГ многократного пользования | 1 шт. |
|  |  | 7 |  | Аксессуары SpO2 |  | Датчик SpO2 | 1 шт. |
|  |  | 8 |  | Аксессуары ТЕМП: |  | Поверхностный датчик | 1 шт. |
|  |  | 9 |  | Аксессуары ТЕМП: |  | Полостной датчик | 1 шт. |
|  |  | 10 |  | Ремень |  | Ремень | 2 шт. |
|  |  | 11 |  | Кабель питания |  | Кабель питания | 1 шт. |
|  |  | 12 |  | Крепление |  | Крепление | 1 шт. |
|  |  | 13 |  | Бумага |  | Бумага для печати | 1 шт. |
|  |  | 14 |  | Кабель замедление |  | Кабель замедление | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Одноразовые электроды для взрослых |  | Одноразовые электроды для взрослых |  | 12шт |
|  |  | 2 | Одноразовые электроды для детей и новорожденных |  | Одноразовые электроды для детей и новорожденных |  | 12шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 6

Кресло-кровать акушерская, трансформер (с электроприводом, в комплекте с детской люлькой)

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кровать модульная, акушерская |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Кровать модульная, акушерская | Кровать модульная, акушерская, не менее 3х моторов с электрической регулировкой высоты, секций ложа и позиционированием кровати в положение Тренделенбург /антиТренделенбург. Должна использоваться на всех стадиях родового процесса, в том числе и в случае особых медицинских показаний; Должна иметь множество позиций для естественного течения родов, создаваемых на базе одного изделия, повышающая уровень комфорта для роженицы; Акушерка должна получать свободный доступ к роженице при любом подходе к креслу, что улучшает эргономику и безопасность; Конструкция торцов кровати легкосъемная, обеспечивающая максимально быстрый доступ медицинского персонала к пациенту со всех сторон, и при снятии торцов на каркасе кровати не остается никаких элементов торцов. Регулировка Тренделенбург, не более 14,5 º и анти тренделенбург, не более 5 º с электрическим приводом и механизмом быстрого опускания – для гарантии безопасности; Кровать обеспечивает: электрическую регулировку высоты с минимальным нижним положением не менее 605 мм, и верхним положением не более 875 мм для удобства пациента. Тип рамы должен быть: сталь с электростатическим порошковым покрытием, электростатическая антибактериальная порошковая краска, толщина краски 40-90 микрон.; Матрацное основание не менее 3 секции; Ширина кровати не менее 1070 мм; Длина кровати (в разложенном виде) не менее 2320 мм; Длина кровати (в сложенном виде) не более 1635 мм; Регулировка высоты Электрическая, с помощью ручного пульта управления; Диапазон регулировки высоты минимальная: не менее 605 мм, максимальная: 875 мм; Спинная секция, наклон не менее 80, электрический, с помощью ручного пульта управления; Кровать должна иметь возможность перевода положения в сердечно-легочную реанимацию как электрически, так и механически с амортизированием спинной секции при ее активации, необходимо наличие рычага для быстрого перевода в сердечно-легочную реанимацию, необходимо расположение рычага с обеих сторон кровати, экстренное опускание спинной секции - пневматически, бесступенчато; ножная секция должна задвигаться под ложе; Кровать должна быть оснащена встроенной аккумуляторной батареей. Тип колес: с системой центрального тормоза; не менее 4 шт., антистатические, диаметр не более 125мм; Замки для фиксации подколенных опор не менее 2 шт., на тазовой секции, по одной на каждой стороне кровати; Аккумуляторная батарея; Максимальный вес пациента не менее 275 кг; На раме кровати закреплены раздельные опускаемые боковые ограждения по не менее 1 штуке с каждой стороны, боковые ограждения должны иметь встроенный Угломер с диапазоном измерения от -90° до +90° Для уменьшения деформации рамы кровати во время транспортировки в углах расположены защитные амортизаторы, изготовленные из пластикового материала, не оставляющего следов - 4 угловых бампера, размер бампера подножки диаметр: 85 мм, размер бампера изголовья диаметр: 90 мм В углах головной секций ложа кровати должны быть расположены установочные отверстия для инфузионной стойки Необходимо наличие: - Инфузионная стойка с регулировкой высоты - Держатель для мочеприемника - Держатель для дренажей - пульт дистанционного управления Детская люлька в комплекте должна иметь: - Антибактериальное покрытие, пропускающее свет - Подвижные колеса не менее 360̊, не менее 2 из них блокируемые - Коррозионностойкие металлические детали и электростатическое порошковое покрытие от внешнего воздействия - Регулировка высоты с помощью демпферного механизма - Тренделенбург и антитренделенбург Размеры люльки: не менее 540 x 885 минимальная высота: 840, максимальная высота: 1090 |  | 1шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Подкладное судно |  | Подкладное судно | 1 шт. |
|  |  | 3 | Электропривод с аккумулятором |  | Электропривод с аккумулятором: регулировка высоты, спинной секции и Тренделенбург- Обратный Тренделенбург | 1 шт. |
|  |  | 4 | Колеса |  | Колеса с центральной системой тормоза | 4 шт. |
|  |  | 5 | Матрац |  | Матрац с полиуретановым покрытием, водонепроницаемый, гигиеничный, плотностью не менее 32 кг/м3 | 1 шт. |
|  |  | 6 | Боковые ограждения |  | Боковые ограждения (пара) | 1 шт. |
|  |  | 7 | Торец |  | Торец кровати, прикрепляемый к основанию | 2 шт. |
|  |  | 8 | Принадлежности |  | Опоры для колен, (пара) Материал – полиуретан и нержавеющая сталь | 1 шт. |
|  |  | 9 | Детская люлька |  | Детская люлька | 1 шт. |
|  |  | 10 | Пульт управления |  | Пульт управления | 1 шт. |
| Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) |  | DDP Заказчик КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |  |
| Срок поставки МТ и место дислокации |  | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |  |
| Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц |  | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 7

Кровать медицинская функциональная

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кровать медицинская функциональная |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок кровати пациента с электрическим приводом | Кровать функциональная для интенсивной терапии должна состоять из не менее 4-х секции. Управление должно осуществляться электрическим приводом, на менее 5-ю моторами. Движения должны производиться с помощью 2-ух телескопических колонн с латеральными наклонами. Общие размеры ширина: не менее 1025 мм, длина: не менее 2260 мм. Размер ложа кровати длина: не менее 2000 мм, ширина не менее 860 мм. Электрически регулируемая высота, минимально не более 480 мм. Электрически регулируемая высота, максимально не менее 860 мм. Электрически регулируемый угол наклона спинной секции не менее 0-60º. Электрически регулируемый угол наклона ножной секции не менее 0-30º. Электрически регулируемый угол наклона коленной секции не менее 0-15º. Электрически регулируемый угол боковых наклонов не менее 0-14º. Панели управления: пульт пациента и пульт управления медсестры, которым можно блокировать использование пульта пациента. Дополнительно: боковая панель управления. Электрически регулируемые положения Тренделенбург на не менее 18° / обратный Тренделенбург не менее 17°. Головной и ножной торцы и боковые ограждения (не менее 4 шт.) выполнены из полипопилена, ABS пластика, толщиной не менее 1,5 мм. На кровати предусмотрены механические блокировки для головного и ножного торца, исключающие их свободное извлечение. Поверхности ложа спинной секции кровати из HPL-пластика, рентгенопрозрачные. Остальные секции из полиполипилена, ABS пластика. Толщина стенки металлической рамы кровати: не менее 1,5 - 3,0 мм. Тип покрытия: нанотехнологчное электростатическое порошковое покрытие, толщина покрытия не менее 40 - 90 мкм. Электрически регулируемое положение для сердечно-легочной реанимации, с управлением через панель медсестры. Механически регулируемое положение для сердечно-легочной реанимации может управляться с помощью ручек на правой или левой сторонах. Держатель рентгеновской кассеты – в наличии. Колеса диаметром не менее 150 мм. Дополнительный 5-й ролик диаметром не менее 125 мм Кнопка активации - в наличии. Система увеличения длины ложа на не менее 18 см в наличии. Защитные бамперы на углах не менее 4 шт, диаметр: не менее 90 мм. Аккумулятор - в наличии. Безопасный вес пациента не менее 275 кг. Дренажные крючки и держатель для мочи - не менее 2 шт. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Панель управления медицинской сестры | Панель управления медицинской сестры | 1 шт. |
|  |  | 2 | Центральная тормозная система | Система центральной блокировки: 1.шаг (вверх): направляющий колесо (желтый цвет), 2.шаг (средний): свободные колеса (для всех колес), 3.шаг (вниз): тормоз открыт для 4х колес. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Колонны телескопические электрические | Система регулировок кровати, электрически управляемая. | 2 шт. |
|  |  | 4 | Мотор | 230 V, 50Hz | 5 шт. |
|  |  | 5 | Ножной торец кровати | Быстросъемный, из ABS-пластика, фиксируется к раме с помощью двух металлических штифтов. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Головной торец кровати | Быстросъемный, из ABS-пластика, фиксируется к раме с помощью двух металлических штифтов. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Колесо | Диаметром 150 мм | 4 шт. |
|  |  | 8 | Пульт управления ручной | 1. Регулирует движение спинной секции вверх 2. Регулирует движение спинной секции вниз 3. Регулирует движение ножной секции вверх 4. Регулирует движение ножной секции вниз 5. Регулирует движение стопы вверх и функцию спины. 6. Регулирует движение ложа вниз и вверх 7. Обеспечивает положение Тренделенбурга 8. Регулирует обратное положение Тренделенбурга | 1 шт. |
|  |  | 9 | Ручка для СЛР | Механически регулируемое положение для сердечно-легочной реанимации | 1 шт. |
|  |  | 10 | Угломер | угловые измерители, показывающих угол наклона и угол Тренделенбурга. | 4 шт. |
|  |  | 11 | Система латеральных наклонов | Электрически регулируемый угол боковых наклонов не менее 0-14º. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Инфузионная стойка | толщина стенки не менее 1,5 мм + внешний диаметр трубы не менее 25 мм, внутренний диаметр не менее 19 мм, с не менее 4 пластиковыми крючками - в наличии. Регулировка по высоте не менее 1240-1600 мм. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Матрац | Высокой плотности, размером 860 x 200 x 120 мм | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 10 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 8

Кресло гинекологическое

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Гинекологическое кресло |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не относится к СИ |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Гинекологическое кресло | Гинекологическое кресло используется для проведения осмотров в акушерской и гинекологической, урологической практике, при необходимости может использоваться как операционный стол. Область применения: гинекология, акушерство, урология. Класс безопасности: класс 1 – с низкой степенью риска. Имеет электрическое управление. Встроенная система автоматического управления положениями кресла. Особенностями является большее количество позиций для обследования. Мягко поднимается и опускается, легок в эксплуатации. Широкий спектр дополнительных принадлежностей. Мягкое покрытие кресла из полимерного синтетического материала биэластик. Для секции сиденья предусмотрен рулон гигиенической подкладочной бумаги. Детали являются заменяемыми. В условиях чрезвычайно ситуации может быть использован как операционный стол. Может быть урегулирован с любым углом и высотой. Технические данные: Питание: АС 220В, 50/60ГЦ. Мощность потребления: 400ВА. Выходное напряжение двигателя 24V. Частота: 50/60Гц. Номинальное время: 1 минута. Напряжение: 220В. Ток: 3.0 А. Защита от перегрева: 110°С. Уровень шума: 45дБ. Габаритные размеры: Д 1124 х Ш 734 х Высота 1013 (макс) - 688 (мин) мм. Размеры сиденья: от Ш 666 до Д 1000 мм. Наклон спинной секции: от -10 до 50°. Наклон сиденья: от 0 до 30°. Механизм: электрический. Вес: 150 кг (с принадлежностями). Максимальный вес пациента 180 кг. Материалы: металл, пластик, композитный материал Облицовка: биэластик – дышащий с антибактериальным покрытием. Наполнение: пенополиуретан плотностью 25*45. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Ручки | Предназначены для клиентов помогают им сохранять позицию на кресле. Материалы: металл Размеры: 390*140*70mm | 1 комплект |
|  |  | 3 | Боковые рейки | Выполнены из нержавеющей стали, используются для крепления опор для рук. медицинский металл Размеры: 420*30mm | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кронштейн занавески | Используется для занавески при осмотрах. Кронштейн для ширмы Материалы: медицинский металл Размеры: 600*600 | 1 шт. |
|  |  | 5 | Опора подколенная | Обеспечивают безопасное и удобное расположение ног пациента при проведении операций. Материал: металл, пластик, кожа Размеры: 260*200*150 | 1 комплект |
|  |  | 6 | Поддон | Предназначено для сбора и последующей утилизации секрета, фрагментов и отходов имн. Основа поддона металл Обшивка пластиковая, антиударная, высокого качества Размеры: 370*270*80 | 1 шт. |
|  |  | 7 | Чашка для ваты | Используется для хранения дисков, ваты. Медицинская сталь Размеры: 90*90 | 1 шт. |
|  |  | 8 | Банка для щипцов | Используется для хранения инструментов. Медицинская сталь Размеры: 60*90 | 1 шт. |
|  |  | 9 | Пульт управления | Служит для автоматической функции, регулирует высоту основания, наклон спинки, | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: 10 ℃ - 30 ℃ Влажность: 30% - 75% (относительная влажность) Атмосферное давление: 700 - 1060 гПа |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 9

Аппарат искусственной вентиляции легких

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат ИВЛ в комплекте с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат ИВЛ в комплекте с принадлежностями |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | - № - п/п | - Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | - Техническая характеристика комплектующего к МТ | - Требуемое количество - (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Основной блок Аппарат ИВЛ | - Аппарат предназначен для проведения продолжительной искусственной вентиляции легких взрослых, детей и новорожденных в условиях отделений интенсивной терапии и реанимации, послеоперационных палат и внутрибольничной транспортировки. Основные характеристики: Вентилятор: электронный, микропроцессорный, автономный, от источника сжатого воздуха, турбинная технология. Возможность работы как от встроенной турбины, так от внешнего воздушного компрессора или центрального газоснабжения – наличие. Активное или пассивное увлажнение. Требования к питанию: Входное напряжение от 100 до 240 В. Аккумулятор: 1 или 2 аккумулятора. 5600 мАч в случае одного аккумулятора 11200 мАч в случае двух аккумуляторов. Минимальное время работы от аккумуляторов: 90 мин (при работе от одного нового полностью заряженного аккумулятора в стандартном режиме работы); 180 мин (при работе от двух новых полностью заряженных аккумуляторов в стандартном режиме работы). Дисплей: Дисплей: Сенсорный TFT-дисплей диагональю не менее 15,6 дюйма, разрешение не менее 1920 × 1080 пикселов. Настраиваемые углы: поворот влево и вправо на не менее 270 градусов, поворот вверх и вниз на не менее 45 градусов. Светодиодная и звуковая индикации - наличие. Разъемы подключений: Сетевой разъем RJ-45 – не менее 1. Разъем USB – не менее 1. Разъем RS-232 – не менее 1. Порт для вызова медсестры – не менее 1. Разъем VGA – не менее 1. Технические характеристики пневматической системы: Подача газа: Тип газа: Воздух, кислород. Диапазон давления: не менее от 280 до 650 кПа. Номинальные требования к потоку: не менее 180 л/мин. Режимы аппарата: V-A/C объем, вентиляция с поддержкой объемом/регулировкой по объему – наличие. P-A/C давление, вентиляция с поддержкой давлением/регулировкой по давлению – наличие. V-SIMV объем, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция - наличие. P-SIMV давление, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – наличие. CPAP/PSV постоянное положительное давление в дыхательных путях/вентиляция с поддержкой давлением – наличие. SIGH вздох – наличие. Вентиляция DuoLevel – наличие. PRVC регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему - наличие. APRV вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях – наличие. PRVC-SIMV регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – наличие. AMV вентиляция с адаптируемым минутным объемом – наличие. NIF отрицательная сила вдоха – наличие. ATRC автоматическая компенсация сопротивления трубки – наличие. NIV неинвазивная вентиляция – наличие. Парамагнитный датчик О2 – наличие. Режим неонатальной вентиляции – опционально. CPRV вентиляция при сердечно-лёгочной реанимации – наличие. VS вентиляция с поддержкой объемом – наличие. Weaning Tool инструмент для отлучения от ИВЛ – наличие. Инструмент для защиты легких во время вентиляции – наличие. Модуль измерения CO2 Sidestream в боковом потоке - наличие: Диапазон измерений не менее от 0 до 152 мм рт. ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Измеряемые параметры не хуже: МОCO2; Диапазон не менее от 0 до 9999 мл/мин; Разрешение не более 1 мл/мин. Скорость пробоотборного потока не менее 120 мл/мин. Модуль измерения CO2 Mainstream в основном потоке - опционально: Диапазон измерений не менее от 0 до 150 мм рт. ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Измеряемые параметры не хуже: подъем CO2 не менее от 0 до 9,99 %/л, МОCO2 не менее от 0 до 9999 мл/мин. Задаваемые параметры аппарата ИВЛ: Параметры регулировки: O2 не менее от 21 до 100%. Дыхательный объем: Взрослые не менее от 100 до 4000 мл, Дети не менее от 20 до 300 мл, Новорожденные не менее от 2 до 100 мл. Частота дыхания: Новорожденные не менее от 1 до 150 /мин, Взрослые/дети не менее от 1 до 100 /мин. Частота SIMV не менее от 1 до 60 /мин. Время вдоха не менее от 0,10 до 10,00 сек. Отношение времени вдоха к времени выдоха (I:E) не хуже от 4:1 до 1:10. Время подъема давления не менее от 0,00 до 2,00 сек. Положительное давление в конце выдоха (PEEP) не менее от 0 до 50 см H2O. Уровень регулировки давления вдоха (относительно PEEP/низкое давление): Система подачи газа высокого давления не менее от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 1 до 80 см H2O. Уровень поддержки давлением (относительно PEEP/ низкое давление): Система подачи газа высокого давления не менее от 0 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 0 до 80 см H2O. В режиме PSV-S/T или PSV (неинвазивная вентиляция новорожденных): Система подачи газа высокого давления не менее от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 1 до 80 см H2O. Высокое давление: Система подачи газа высокого давления не менее от 0 до 100 см H2O,; Резервная система подачи воздуха не менее от 0 до 80 см H2O, максимальный поток не менее 200 л/мин. Низкое давление не менее от 0 до 50 см H2O. Время высокого давления не менее от 0,10 до 30,00 сек. Время низкого давления не менее от 0,20 до 30,00 сек. Триггер-поток: Новорожденные не менее от 0,1 до 5,0 л/мин. Взрослые/дети не менее от 0,5 до 20,0 л/мин, выкл. Триггер по давлению не менее от -0,5 до -20,0 см H2O, выкл. Уровень срабатывания триггера выдоха Авто не менее от 1 до 85%. Частота вентиляции при апноэ: Новорожденные не менее от 1 до 150 /мин. Взрослые/дети: от 1 до 100 /мин. Давление вентиляции при апноэ (относительно PEEP/низкое давление): Система подачи газа высокого давления не менее от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 1 до 80 см H2O. Дыхательный объем вентиляции при апноэ: Взрослые не менее от 100 до 4000 мл. Дети не менее от 20 до 300 мл. Новорожденные не менее от 2 до 100 мл. Время вдоха в режиме вентиляции при апноэ не менее от 0,10 до 10,00 сек. Перемежающееся положительное давление в конце выдоха не менее от 1 до 40 см H2O. Поток (O2-терапия): Взрослые не менее от 2 до 60 л/мин; Дети не менее от 2 до 25 л/мин. Поток: Взрослые не менее от 6 до 180 л/мин; Дети не менее от 6 до 30 л/мин; Новорожденные не менее от 2 до 30 л/мин. Процент времени паузы вдоха не менее от 5 до 60%. PEEP (режим nCPAP) не менее от 0 до 50 см H2O. Минутный объем не менее от 25 до 350%. Вес: Взрослые не менее от 10 до 200 кг; Дети не менее от 3 до 35 кг; Новорожденные не менее от 0,2 до 15 кг. Измеряемые параметры аппарата: Давление не менее от -20 до 120 см H2O. Дыхательный объем не менее от 0 до 6000 мл. Минутный объем: Взрослые/дети не менее от 0,0 до 100,0 л/мин; Новорожденные не менее от 0,0 до 30,0 л/мин. Частота дыхания не менее от 0 до 200 /мин. Положительное давление в конце выдоха (PEEP) не менее от 0 до 120 см H2O. I:E не менее от 150:1 до 1:150. Время вдоха не менее от 0,00 до 60,00 сек. Сопротивление вдоху/выдоху не менее от 0 до 600 см H2O/(л/с). Растяжимость статическая/динамическая не менее от 0 до 300 мл/см H2O. Дыхательный объем на выдохе при идеальной массе тела не менее от 0 до 50. Индекс быстрого поверхностного дыхания не менее от 0 до 9999 1 /(л•мин). Внутреннее PEEP не менее от 0 до 120 см H2O. Отрицательная сила вдоха не менее от -45,0 до 0,0 см H2O. Вдыхаемая концентрация кислорода не менее от 15 до 100 Об. %. Давление окклюзии, равное 100 мс, не менее от -20,0 до 0,0 см H2O. Пиковый вдыхаемый поток: Взрослые/дети не менее от 0 до 300 л/мин; Новорожденные не менее от 0 до 30 л/мин. Пиковый выдыхаемый поток: Взрослые/дети не менее от 0 до 200 л/мин; Новорожденные не менее от 0 до 30 л/мин. Отношение растяжимости в течение последних 20 % фазы вдоха к общей растяжимости не менее от 0,00 до 5,00. Постоянная времени выдоха не менее от 0,0 до 10,0 сек. Поток (O2-терапия) не менее от 0,0 до 100,0 л/мин. Работа дыхания не менее от 0,0 до 100,0 Дж/мин. Скорость потока в конце фазы выдоха: Взрослые/дети не менее от 0 до 180 л/мин; Новорожденные не менее от 0 до 30 л/мин. Объем оставшегося газа не менее от 0 до 4000 мл. %утечки не менее 100%. | - 1 шт. |
|  |  | - 2 | - Режим вентиляции V-A/C | - объем, вентиляция с поддержкой объемом/регулировкой по объему | - 1 шт. |
|  |  | - 3 | - Режим вентиляции P-A/C | - давление, вентиляция с поддержкой давлением/регулировкой по давлению | - 1 шт. |
|  |  | - 4 | - Режим вентиляции V-SIMV | - объем, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция | - 1 шт. |
|  |  | - 5 | Модуль P-SIMV | давление, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция | 1 шт. |
|  |  | - 6 | Режим вентиляции CPAP/PSV | постоянное положительное давление в дыхательных путях/вентиляция с поддержкой давлением | 1 шт. |
|  |  | - 7 | Режим вентиляции SIGH | вздох | 1 шт. |
|  |  | - 8 | Модуль Duolevel | Двойная вентиляция | 1 шт. |
|  |  | - 9 | Режим вентиляции PRVC | регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему | 1 шт. |
|  |  | - 10 | Режим вентиляции APRV | вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях | 1 шт. |
|  |  | - 11 | Режим вентиляции PRVC-SIMV | регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция | 1 шт. |
|  |  | - 12 | Режим вентиляции AMV | вентиляция с адаптируемым минутным объемом | 1 шт. |
|  |  | - 13 | Режим ATRC | автоматическая компенсация сопротивления трубки | 1 шт. |
|  |  | - 14 | Режим NIV | неинвазивная вентиляция | 1 шт. |
|  |  | - 15 | Сенсорный дисплей | Сенсорный TFT-дисплей диагональю не менее 15,6 дюйма, разрешение не менее 1920 × 1080 пикселов. Настраиваемые углы: поворот влево и вправо на не менее 270 градусов, поворот вверх и вниз на не менее 45 градусов. | 1 шт. |
|  |  | - Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Многоразовый дыхательный контур в комплекте с аксессуарами (для взрослых) | - Многоразовый дыхательный контур в комплекте с аксессуарами (для взрослых) | - 1 шт. |
|  |  | - 2 | - Тестовое лёгкое | - Тестовое лёгкое (взрослое) | - 1 шт. |
|  |  | - 3 | - Парамагнитный датчик O2 | - Мониторинг О2, О2 терапия. Парамагнитный датчик не требует периодической замены. | - 1 шт. |
|  |  | - 4 | - Мобильная тележка для аппарата | - Четыре колеса. Каждое колесо имеет тормоз. | - 1 шт. |
|  |  | - 5 | - Аккумуляторная батарея стандартной ёмкости | - Минимальное время работы от аккумуляторов: 90 мин (при работе от одного нового полностью заряженного аккумулятора в стандартном режиме работы); 180 мин (при работе от двух новых полностью заряженных аккумуляторов в стандартном режиме работы). | - 2 шт. |
|  |  | - 6 | - Маска для неинвазивной вентиляции | - Маска для неинвазивной вентиляции (взрослая, размер М) | - 1 шт. |
|  |  | - 7 | - Маска для кислородной терапии | - Маска для кислородной терапии (взрослая, размер М) | - 1 шт. |
|  |  | - 8 | - Назальная кислородная канюля | - Назальная кислородная канюля (взрослая, размер М) | - 1 шт. |
|  |  | - 9 | - Увлажнитель в комплекте (многоразовый) | - часть системы увлажнения воздуха, подаваемого пациенту в процессе проведения ИВЛ, с подогревом, для новорожденных | - 1 шт. |
|  |  | - 10 | - Модуль капнометрии Sidestream CO2 | - Диапазон измерений не менее от 0 до 152 мм рт. ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Измеряемые параметры не хуже: МОCO2; Диапазон не менее от 0 до 9999 мл/мин; Разрешение не более 1 мл/мин. Скорость пробоотборного потока не менее 120 мл/мин. | - 1 шт. |
|  |  | - 11 | - Комплект аксессуаров к модулю Sidestream CO2 | - Комплект аксессуаров к модулю Sidestream CO2 (для взрослых) | - 1 комплект. |
|  |  | - 12 | - Шланги подачи газов | - Шланги подачи газов (O2 и Воздух) | - 1 комплект. |
|  |  | - 13 | - Дополнительный слот для модулей | - Слот для установки модулей расширения | - 1 шт. |
|  |  | - 14 | - Модуль резервного газоснабжения | - Встроенная турбина (турбинная технология). Резервная система подачи воздуха не менее от 0 до 80 см H2O, максимальный поток не менее 200 л/мин. | - 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям: - •наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение от 100 до 240 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 250 Вт); |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 10

Система фототерапии для новорожденных

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Оборудование для фототерапии, неонатальная с принадлежностями |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Оборудование для фототерапии, неонатальная с принадлежностями | Технические характеристики Аппарата фототерапии: Аппарат укомплектован держателем, облучателем, стойкой, шнуром питания. Облучатель: Светодиодный высокоэффективный аппарат фототерапии для проведения сеансов фототерапии у новорожденных и не доношенных младенцев световым потоком синего цвета спектрального диапазона не менее чем от 430 нм до 490 нм с целью уменьшения процентного содержания билирубина в крови. Применяемые в аппарате сверхъяркие светодиоды должны обеспечивать высокую энергетическую освещенность облучаемой поверхности тела новорожденного – 0,76 мВт/см2 - 3,8 мВт/см2. Широкий диапазон интенсивности излучения. 5 уровней выбора режимов. (Впервые в отрасли - Ноу-хау). 5 - регулируемых режимов излучения : 20%, 40%, 60%,, 80%, 100% На растоянии не мене 35см: 20% - 0.76 мВт/см2. 40% - 1.52 мВт/см2. 60% - 2.28 мВт/см2. 80% - 3.04 мВт/см2. 100% - 3.8 мВт/см2. Наличие кнопки для переключения режимов фототерапии с режима средняя и максимальная освещенность эффективной облучаемой поверхности. В соответствии с необходимым и требованиям и для терапии ребенка. Средняя освещенность эффективной облучаемой поверхности при установке режима - 100% : Не менее чем: 2.7 мВт/см2 - (на расстоянии 35 см) Не менее чем: 2.1 мВт/см2 - (на расстоянии 45см) Не менее чем: 1.4 мВт/см2 - (на расстоянии 60см) Максимальная освещенность эффективной облучаемой поверхности при установке режима - 100% : Не менее чем: 3.8 мВт/см2 - (на расстоянии - 35 см) Не менее чем: 2.5 мВт/см2 - (на расстоянии - 45см) Не менее чем: 1.5 мВт/см2 - (на расстоянии –60 см) Размер облучаемой поверхности: Не менее чем: 30×16cm（на расстоянии - 35cm） Не менее чем: 30×24cm（на расстоянии - 45cm） Не менее чем: 40×24cm（на расстоянии - 60cm） Большой цветной сенсорный экран для лучшего наблюдения и работы. Дисплей - 480×272- 4,3-дюймовый сенсорный экран. Благодаря вспомогательной камере ухаживающим за новорожденным, не нужно открывать крышку при осмотре новорожденного. Только нажатием кнопки можно посмотреть через сенсорный экран на младенцев. Камера: Опционально, наблюдение за состоянием ребенка в режиме реального времени. Эта функция помогает облегчить рабочую нагрузку и предотвратить утечку синего света, создающую дискомфорт для лиц, осуществляющих уход. Имеется датчик для измерение энергетической освещенности. С помощью зонда Comen Irradiance можно проверить % освещенности и гарантирует, что новорожденные получают достаточную освещенность. Имеется точное для позиционирование красный свет. Используя уникальное точное позиционирование на красный свет, аппарат фототерапии обеспечивает правильное положение новорожденного. Аппарат имеет встроенные таймеры работы облучателя и дисплея времени. Таймер облучения пациента не более чем: 99999 . Подсчет / обратный отсчет, общее время. Широкое покрытие увеличивает скорость клиренса билирубина по отношению к производству билирубина для защиты от повреждений сетчатки. Эффективная площадь поверхности до -940c㎡. Высокоинтенсивный светодиодный источник холодного света в форме лампы, рассчитаны на срок службы не менее- 50 000 часов = 6 лет непрерывной работы. Без вентиляторный, бесшумный и стильный с шумоподавлением не менее чем: ≤ 20 дБ, Требования к энергопотреблению: не более - 25 ВА. USB-порт / обновление программного обеспечения. Источнику излучения: LED-Синие Светодиоды. Полная интеграция на рабочем месте. Регулируемый держатель аппарата. Тележка с регулировкой по высоте и углу, отличная мобильность в больнице. Крепление на нескользящих ножках. Аппарат фототерапии должен крепиться на мобильную стойку, оснащенную четырьмя сдвоенными колесами. Все колеса иметеет стопор. Общий вес стойки с держателем и облучателем – 15 кг. Габариты не менее 217 мм × 98 мм × 433 мм Кабель питания 220В. Стандартная вилка. Так же Аппарат фототерапии можно использовать универсально. Съемная головка Аппарат фототерапии для использования в инкубаторе. Количество светодиодов синего света – 4. Требования к диапазону длины волны: Пиковая длина волны не более чем 430 нм до 490 нм . Требования к уровню облучения: не менее: 0,76 мВт/см2 - 3,8 мВт/см2 на расстоянии 35 см до зоны облучения. Требования к уровню шума: не более 20 dBA. Требования к энергопотреблению : не более 25 ВА . Требования к электропитанию : не более чем: 100~240Vac 50Hz/60Hz 0.9A~0.5A. Регулируемый держатель аппарата должен обеспечивать свободную настройку положения источника излучения относительно облучаемой поверхности. Отличительные технические параметры аппарата Дисплей не менее чем: 4,3-дюймовый сенсорный экран Размер не менее чем: 217 mm × 98 mm × 460 mm • Длина волны не более: 400-550 мм • Наличие двух режимов работы: обычный режим и автоматический режим. • Излучение не менее чем: 3,8 ± 25% мВт/см2 (63 ± 25% мкВт/см2/нм) (расстояние 350 мм) • Наличие 5 уровней интенсивности излучения. • Вариант единицы измерения излучения: μW/cm2/nm или mW/cm2. • Равномерность излучения: > 0,4. • Эффективная поверхность синего света не менее: 30×16 см (расстояние 35 см) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Тележка | Небольшая ручная тележка на колесиках | 1 шт. |
|  |  | 2 | Шнур питания | Шнур питания: 3м | 1 шт. |
|  |  | 3 | Камера | Камера для слежение ребенка. Осуществляет функцию отображения в реальном времени. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Зонд BL70 | Зондом облучения для точного измерения величины облучения и гарантирует, что ребенок получает достаточное количество облучения, обеспечивая точное лечение. Сосредоточенность на терапии, применимость в различных условиях | 1шт. |
|  |  | 5 | Присоска | Данная модель имеет 4 присоски для крепления к инкубатору | 1шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц. Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию c медицинской техники/изделия. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 11

Система открытая реанимационная для новорожденных

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Неонатальная открытая реанимационная система |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Неонатальная открытая реанимационная система обогреватель для новорожденных с мониторингом | Аппарат предназначен для обеспечения контролируемых источников лучистого тепла для младенцев и педиатрических пациентов. Он помогает новорожденным перейти во внешнюю среду или создать контролируемую открытую среду для младенцев. Он может мониторировать физиологические параметры пациента, такие как ЭКГ, дыхание, пульсовое насыщение кислородом, частоту пульса, неинвазивное артериальное давление, углекислый газ в конце выдоха и т. д. Он также имеет функции мониторинга апноэ и пробуждения при апноэ. Интегрированная реанимационная дыхательная система может использоваться для обеспечения необходимой функциональной поддержки при легочной реанимации младенцев. Легочная реанимация включает поддержание дыхательных путей открытыми, подачу кислорода или кислородно-воздушной смеси и/или ручную вентиляцию легких новорожденного. Встроенная функция терапии синим светом может обеспечить светотерапию новорожденных с желтухой. Отличительные особенности аппарата • Платформа комплексного решения для новорожденных «четыре в одном», включая функции наревания, реанимации, мониторинга и фототерапии. • В аппарате используется керамическая нагревательная трубка, которая имеет более стабильные термохимические свойства и более длительный срок службы, чем другие материалы. • Встроенный Т-образный реаниматор, воздушно-кислородный смеситель, отсос отрицательного давления и другие устройства: обеспечивать безопасное, стабильное и контролируемое PIP (пиковое давление вдоха), PEEP (давление в конце выдоха) и FPC (функциональный остаточный объем) для улучшения податливости легких и облегчения всего процесса временной вентиляции во время работы; также обеспечивать функцию смешивания воздуха и кислорода, точность контроля концентрации кислорода составляет ± 3%. • Встроенная интегрированная система неонатального мониторинга, которая может отслеживать и наблюдать за жизненно важными показателями и формами волн новорожденного во время реанимации. • Встроенная фототерапия в аппарате с системой микширования света. • Круговой световой сигнал тревоги на 360 °, что удобно для медицинского персонала вовремя видеть информацию о тревоге • Наличие оценки по шкале Апгар, разделенную на два состояния: таймер и обратный отсчет. • В аппарате предусмотрена функция выключения тревог мановением, медицинскому персоналу не нужно трогать аппарат, взмахнув рукой перед нашим датчиком, можно выключить сигнализацию. • Электрический подъем кровати, электрический наклон кровати. • В аппарате есть демпферы и двойные колесики для создания спокойной обстановки для новорожденных. • Вертикальное вращение и горизонтальное перемещение также доступны в аппарате. Аппарат может поворачиваться на 90 градусов по вертикали и на 180 градусов по горизонтали. • Наличие светодиодного смотрового светильника, облегчающий процесс пункции. Предлагается три уровня прочности для удовлетворения клинических потребностей. Пользователи могут регулировать уровни одной кнопкой на нагревателе. • Встроенная рентгеновская кассета. • Шкала роста также напечатана на обеих боковых панелях, медицинский персонал может легко определить рост новорожденных. • Возможно встроить функцию веса в аппарат, что помогает медицинскому персоналу узнать фактический вес новорожденных и определить их положение. • Аппарат оснащен направляющими рельсами, которые позволяют медицинскому персоналу удобно размещать различное оборудование, необходимое для отделения интенсивной терапии, экономя место. • Ящик для хранения можно открыть с двух сторон. Отличительные технические параметры аппарата Дисплей не менее: 10,4-дюймовый сенсорный ЖК-экран Разрешение не менее: 800 × 600 Размер не менее: 1190 mm × 640 mm × 1800 mm Вес не менее: 115kg Размер матраса не менее: 693мм×563мм×30мм Дальнее инфракрасное излучение • Режим контроля температуры: воздушный режим и детский режим. • Диапазон контроля температуры: 32 ℃-38 ℃ • Диапазон измерения температуры: 25℃-45℃. • Наличие режима предварительного нагрева < 35 мин (от 25°C («температура в помещении») при относительной влажности 50% до 36°C). • Тройная защита от перегрева: программные, аппаратные и механические функции тройной защиты от перегрева. Фототерапия (опция) • Равномерность излучения общего билирубина по эффективной площади облучения на поверхности ложа >0,4. • Площадь распределения излучения: 50 cm ×30cm. • Наличие 3 уровней итенсивности излучения. T-piece Resuscitation (опция) • Входное давление кислорода и воздуха 280 kPa ~ 600kPa. • Давление всасывания не менее чем: -150 мм рт.ст.~0 мм рт.ст.; Точность: ± 5%. • При максимальном давлении всасывания скорость всасывания не менее чем: <20 л/мин. • Диапазон концентрации кислорода не более чем: 21%~100% Точность не более: ±3% • Диапазон кислородной терапии не более чем: 0 л/мин~15 л/мин • Максимальное значение PIP: 45 см вод. ст. ± 5 см вод. ст. • Когда разница давлений между кислородом и воздухом превышает 140 кПа ± 20 кПа или если один из двух газов выходит из строя, подается сигнал тревоги. Мониторинг (опция) ECG Выбор усиления X0.125, X0,25, X0,5, X1, X2, X4, Авто Скорость развертки не более : 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с Диапазон сердечного ритма не менее чем: 15-350 ударов в минуту Выдерживает напряжение 4000 В переменного тока/50 Гц в изоляции; CMRR >105dB Дифференциальный входной импеданс ≥5MΩ SPO2 Диапазон измерения от 1% до 100%, в диапазоне от 70% до 100% для новорожденных ±2%. RESP Диапазон измерения: 0-150 об/мин, точность: ±2 об/мин. Время тревоги апноэ: диапазон настройки 10-40 с. НИАД Систолическое давление: 40-135 мм рт. ст. Диастолическое давление: 10-100 мм рт. ст. Среднее артериальное давление: 20-110 мм рт. ст. Диапазон и точность измерения статического давления: 0 ~ 300 мм рт.ст., ±3 мм рт.ст. Защита от перенапряжения и ошибка: 150 мм рт.ст., ошибка ± 3 мм рт.ст. ETCO2 Диапазон измерения: 0-150 мм рт.ст. Частота дыхания : 0-150 вдохов/мин. Высота электрического подъема: 0-200 мм. Угол наклона кровати не менее: -12°～+12° Непрерывная работа с помощью аккумллятора не менее 1 часа. Интерфейс Потребляемая мощность переменного тока Три вспомогательных выхода питания Порт USB | 1 шт. |
|  |  | Комплект основных аксессуаров |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Инструкция | Инструкция | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кабель питания | Кабель питания | 1 шт. |
|  |  | 3 | Датчик температуры | Датчик температуры | 1 шт. |
|  |  | 4 | 1 | Встроенная фототерапия | 1 комп |
|  |  | 5 | 2 | Вес | 1 комп |
|  |  | 6 | 3 | Электрический подъемник | 1 комп |
|  |  | 7 | 4 | IV полюсная сборка | 1 комп |
|  |  | 8 | 5 | Лоток | 1 комп |
|  |  | 9 | 6 | Сквозной ящик | 1 комп |
|  |  | 10 | 7 | Регистратор для C31 | 1 комп |
|  |  | 11 | 8 | Бумага для печати 50mm*20m | 1шт |
|  |  | 12 | 9 | Модуль C31 и аксессуары (3 lead ECG,NIBP,Masimo SpO2) | 1 комп |
|  |  | 13 | ЭКГ | 12-контактный удлинительный кабель для ЭКГ Neo с 3 отведениями (IEC) | 1шт |
|  |  | 14 | 1 | Кабель ЭКГ с 3 отведениями (NEO) | 1шт |
|  |  | 15 | 2 | Электроды MSB для детей / новорожденных (упаковка) | 1шт |
|  |  | 16 | SpO2 | 12-контактный удлинительный кабель Masimo / M-LNC-10 REF: 2525,10ft | 1шт |
|  |  | 17 | 1 | Многоразовый датчик SpO2 типа Y Masimo / M-LNCS YI> 1 кг PN: 2505,3 фута | 1шт |
|  |  | 18 | 2 | Силиконовая обертка для датчика Masimo типа Y (многоразового использования) | 2шт |
|  |  | 19 | НИАД | Трубка Взр / Пед / Нео НИАД (белая) 2M | 1шт |
|  |  | 20 | 1 | Одноразовые манжеты Neo 1 # (3 ~ 5 см) | 1шт |
|  |  | 21 | 2 | Одноразовые манжеты Neo 2# (4~7.6CM) | 1шт |
|  |  | 22 | 3 | Одноразовые манжеты Neo 3# (5.6~10.6CM) | 1шт |
|  |  | 23 | 4 | Одноразовые манжеты Neo 4# (7.0~12.8CM) | 1шт |
|  |  | 24 | 5 | Одноразовые манжеты Neo 5# (8.0~15.0CM) | 1шт |
|  |  | 25 | 6 | Гелевый матрас с термальной проводимостью | 1шт |
|  |  | 26 | 7 | T-piece Assembly | 1 комп |
|  |  | 27 | Маска | Неонатальная маска (большая) | 1шт |
|  |  | 28 | 1 | Неонатальная маска (малая) | 1шт |
|  |  | 29 | Коннектор | Прямой соединитель | 1шт |
|  |  | 30 | Клапан | Клапан PEEP | 1шт |
|  |  | 31 | Соединение | Узел сильфона | 1шт |
|  |  | 32 | Шланг | Кислородный газовый шланг/IEC | 1шт |
|  |  | 33 | Шланг для воздуха и газа | Шланг для воздуха и газа/IEC | 1шт |
| Дополнительные аксессуары |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 | ЭКГ | 12-контактный удлинительный кабель для ЭКГ Neo с 3 отведениями (IEC) | 1шт |
|  |  |  |  | Кабель ЭКГ с 3 отведениями (NEO) | 1шт |
|  |  |  |  | Электроды MSB для детей / новорожденных (упаковка) | 1шт |
|  |  | 35 | Masimo SpO2 | Masimo SET(Удлинительный кабель + многоразовый датчик SpO2 Masimo для взрослых + модуль Masimo) | комп |
|  |  |  |  | 12-контактный удлинительный кабель Masimo / M-LNC-10 REF: 2525,10ft | 1шт |
|  |  |  |  | Многоразовый датчик SpO2 типа Y Masimo / M-LNCS YI> 1 кг PN: 2505,3 фута | 1шт |
|  |  |  |  | Силиконовая обертка для датчика Masimo типа Y (многоразового использования) | 2шт |
|  |  | 36 | НИАД | Трубка Взр / Пед / Нео НИАД (белая) 2M | 1шт |
|  |  |  |  | Трубка Взр / Пед / Нео НИАД (белая) 3M | 1шт |
|  |  |  |  | Одноразовые манжеты Neo 1 # (3 ~ 5 см) | 1шт |
|  |  |  |  | Одноразовые манжеты Neo 2# (4~7.6CM) | 1шт |
|  |  |  |  | Одноразовые манжеты Neo 3# (5.6~10.6CM) | 1шт |
|  |  |  |  | Одноразовые манжеты Neo 4# (7.0~12.8CM) | 1шт |
|  |  |  |  | Одноразовые манжеты Neo 5# (8.0~15.0CM) | 1шт |
|  |  |  |  | Трубка Взр / Пед / Нео НИАД (белая) 2M | 1шт |
|  |  |  |  | Трубка Взр / Пед / Нео НИАД (белая) 3M | 1шт |
|  |  | 37 | Пакет пробуждения от апноэ | Вибратор-будильник для апноэ новорожденных | 1шт |
|  |  |  |  | Ремень для пробуждения ребенка | 1шт |
|  |  | 38 | T-piece Accessories | Неонатальная маска (большая) | 1шт |
|  |  |  |  | Неонатальная маска (малая) | 1шт |
|  |  |  |  | Прямой соединитель | 1шт |
|  |  |  |  | Клапан PEEP | 1шт |
|  |  |  |  | Узел сильфона | 1шт |
|  |  |  |  | Кислородный газовый шланг/IEC | 1шт |
|  |  |  |  | Шланг для воздуха и газа/IEC | 1шт |
|  |  |  |  | Неонатальная маска (большая) | 1шт |
|  |  |  |  | Неонатальная маска (малая) | 1шт |
|  |  | 39 | Провод заземления | Провод заземления | 1шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники иместо дислокации | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 12

Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Инкубатор |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Инкубатор | Инкубатор предназначен для обеспечения безопасного контролируемого пространства для жизни младенцев, пока их жизненно важные органы развиваются, как «кровати» в отделениях интенсивной терапии. В отличие от простой люльки, инкубатор обеспечивает среду, которую можно отрегулировать для обеспечения идеальной температуры, а также идеальной концентрации кислорода, влажности и света. Преимущества: - Монитор с сенсорным экраном для управления работой инкубатора и визуализации заданных и контролируемых величин, графиков, результатов фото- и видеосъемки. - Электронная регулировка высоты рабочей поверхности инкубатора и угла наклона ложа. - Самотестирование при включении. - Возможность выявления остановки дыхания и пробуждения пациента при остановке дыхания. Возможность подключения к централизованной системе мониторинга. - Отделение для рентгеновской кассеты. Звуковая и визуальная тревожная сигнализация. - Русскоязычный интерфейс. - Возможность внесения в память аппарата данных пациента, родителей, лечащего врача и сопутствующей информации. - Увлажнитель. - Возможность использование датчиками SpO2 и EtCO2 от признанных мировых лидеров. - Возможность подачи кислорода с сервоконтролем. - Возможность оснащения видеокамерой для фото и видеофиксации. Стандартные поддерживаемые параметры: электронная регулировка высоты рабочей поверхности инкубатора и угла наклона ложа; визуальную, контрольную и электрическую сигнализацию; хранение данных, анализ данных, анализ ST, анализ ARR; обнаружения концентрации кислорода (в пространстве под колпаком); система центрального мониторинга. Отличительные особенности аппарата • Интеллектуальная технология контроля температуры: два режима контроля температуры: температура коробки и температура кожи; интеллектуальная технология переменного резистивного нагрева, быстрая и стабильная скорость нагрева; точность измерения датчика температуры кожи ± 0,1 ° C; семь датчиков температуры, тройная полностью независимая защита от перегрева. , чтобы предотвратить риск перегрева; симметричная система циркуляции воздуха с двумя входами и двумя выходами поддерживает равномерную и стабильную температуру в боксе и сводит к минимуму колебания температуры тела ребенка; двухслойная внутренняя стенка способствует сохранению тепла; автоматически усиливает «воздушную завесу», чтобы замедлить потерю температуры внутри бокса. • Безопасная и эффективная технология увлажнения: настройка влажности до 95%, точность регулирования (погрешность) всего ±6%. • Резервуар для воды: передний прозрачный и видимый, из пищевого материала PPSU, можно стерилизовать при высокой температуре и высоком давлении. Может быть разобран вручную для тщательной очистки, что снижает риск появления ощущения двора.. • Дизайн «два в одном»: инкубатор и система мониторинга. • Хранение даты: просмотр тревог: 200 групп, просмотр кривых: ≥24 мин (одна волна), просмотр НИАД: 2000 групп, график трендов: 120 часов, таблица трендов: 120 часов, сохранение при выключенном питании Да: • Возможно добавить функцию пробуждения при апноэ. • Возможно добавить функцию веса. • Кровать легко разбирается и устанавливается, что значительно снижает нагрузку на медперсонал, делает уборку и дезинфекцию более тщательной, снижает риск перекрестного заражения. • Сенсорный экран с диагональю 12,1 дюйма с управлением температуры и других функции; отображает основные жизненные параметры мониторинга. • Электрический подъем кровати, электрический наклон кровати. • Бесшумная демпфирующая дверь, не нужно держать при открытии дверя. • Наличие тревожной сигнализации по мониторируемым параметрам минимизирует последствия нештатных ситуаций. • Наличие рентгеновского лотка и ящика. • Рабочий шум не хуже: ≤45 дБ — Время предварительного прогрева инкубатора перед размещением новорожденного: не более 35 мин.; — Точность сервоконтроля влажности: ±5%; — Диапазон давления подаваемого кислорода не более: 280-600 кПа; — Уровень шума в пространстве под колпаком: не более 53 дБ; — Параметры экрана монитора: цветной сенсорный повышенной яркости, диагональ 12,1 дюйма, разрешение 800х600 точек; — Параметры электросети: 220-240 В, 50/60 Гц, 10 А; — Габаритные размеры: 1130 х 680 х 1600 мм; — Масса нетто: 93 кг. Отличительные технические параметры аппарата Дисплей не менее: 12,1 дюйма сенсорный TFT Размер не менее: 1130 mm × 680 mm × 1600 mm Вес не более: 93kg Размер матраса не более: 622мм×396мм×20мм Колесико 4 колеса с тормозом • Режим контроля температуры: воздушный режим и детский режим. • Диапазон контроля температуры: - В детском режиме не менее: 35 ℃-37,5 ℃ - В воздушном режиме не менее: 25℃-39℃. • Для установки температуры, которая превышает 37°C необходимо нажать на клавиатуре переднего корпуса дисплея пункт «>37°C», а потом подтвердить действие в сплывающем окне интерфейса с помощью нажатия «enter» . • Скорость потока воздуха не менее: ≤0,1 м/с. • Диапазон настройки влажности не более: 30%～95%. • Максимальная емкость резервуара не менее 1 л. • Время работы с полным резервуаром воды >12 часов. • Диапазон контроля концентрации кислорода не менее: 21%-60%, погрешность ±5%. Диапазон измерения концентрации кислорода: 10%-100%, погрешность ±2%. • Диапазон взвешивания не более: 300–8000 г, погрешность измерения: ±10 г. • Возможно мониторировать SpO2, ECG, RESP, NIBP, HR, EtCO2. ECG Выбор усиления X0,25, X0,5, X1, X2, Авто Скорость развертки не менее: 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с Диапазон сердечного ритма не менее: 15-350 ударов в минуту Наличие анализа аритмии и анализом сегмента ST. SPO2 Диапазон измерения не более от 1% до 100%, в диапазоне от 70% до 100% для новорожденных ±3%. RESP Диапазон измерения не более: 6-150 об/мин, точность: ±1 об/мин. Время тревоги апноэ: диапазон настройки 10-30 с, шаг 5 с. НИАД Систолическое давление: 40-135 мм рт. ст. Диастолическое давление: 10-100 мм рт. ст. Среднее артериальное давление: 20-110 мм рт. ст. С точностью до ±5 мм рт. ст. Диапазон и точность измерения статического давления: 0 ~ 150 мм рт.ст., ±3 мм рт.ст. Защита от перенапряжения и ошибка не более: 150 мм рт.ст., ошибка ± 3 мм рт.ст. ETCO2 Диапазон измерения не менее: 0-150 мм рт.ст. Частота дыхания не менее: 0-150 вдохов/мин. Высота электрического подъема не более: 0-200 мм. Угол наклона кровати не хуже: -12°～+12° Непрерывная работа с помощью аккумллятора не менее 1 часа. Интерфейс Потребляемая мощность переменного тока Три вспомогательных выхода питания Порт USB ПортRJ45 | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Фототерапевтическая лампа | Высокоинтенсивная фототерапия Эффективное лечение желтухи Согласно статистике, клинически 80% доношен-ных и 60% полновозрастных младенцев подвержены риску гипербилирубинемии. Точное лечение неонатальной желтухи Оснащен зондом облучения для точного измерения величины облучения и гарантирует, что ребенок получает достаточное количество облучения, обеспечивая точное лечение. Сосредоточенность на терапии, применимость в различных условиях Ультракомпактный ---- Легкий и портативный, занимает минимум места. Большой экран ---- 4,3-дюймовый цветной сенсорный экран, удобный для наблюдения и управления. Сверхтихий ---- Безвентиляторная конструкция, отсут-ствие шума, обеспечивающая тишину и комфорт. Различные варианты монтажа ---- Удобство перемещения, бес-шовная интеграция различных настроек, включая лучистый обогреватель и лучистый обогреватель установок, включая лучистый обогреватель и детскую колыбельную кровать. Быстросъемная конструкция ---- Основной блок может быть быстро отделен от тележки и поместить непосредственно на кожух инкубатора. Гибкая регулировка ---- Легкая регулировка высоты и угла наклона. Оснащенное высокоинтенсивным светодиодным источником холодного света с малым выделением тепла, оборудование фототерапии обеспечивает длительность процедуры. При максимальном уровне облучения не менее 63 мкВт/см2/нм BL70 повышает способность к расщеплению билирубина и сокращает время процедуры. • Высокоинтенсивный светодиодный источник • холодного света с лампой, срок службы 50 000 часов Встроенный фотокамер для получения помощи при округлении Красный свет. Излучение не более: ≥30μW/cm2/nm. Спектр цвета не более: 460 - 490 нм Вес не более: Основное устройство: 2,6 кг±0,5 кг Основное устройство: 2,6 кг±0,5 кг Дисплей не менее: 4,3 "TFT сенсорный экран, разрешение: 480×272 4,3 "TFT сенсорный экран, разрешение: 480×272 |  |
|  |  | 2 | Выдвижные ящики для хранения принадлежностей | Дополнительные выдвижные ящички, расположенные в нижней части инкубатора, обеспечивают безопасное и гигиеничное хранение медицинских материалов или других необходимых принадлежностей. Максимальная нагрузка, не менее: от 2,5 кг в маленьком, и до 5,0 кг в большом ящичке. |  |
|  |  | 3 | Защитный чехол – покрывало | Покрывало на купол инкубатора для защиты младенца от внешних воздействий. |  |
|  |  | Комплект основных аксессуаров |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Дополнительные розетки: 220В/50Гц | Дополнительные розетки: 220В/50Гц | 3 шт. |
|  |  | 2 | ЭКГ | Удлинительный кабель ЭКГ Neo с 3 отведениями (IEC) | 1 шт. |
|  |  | 3 | ЭКГ | Соединительный провод Neo ECG Clip (IEC) | 1 шт. |
|  |  | 4 | ЭКГ | Электроды для детей/новорожденных (12 шт./упак.) | 1 шт. |
|  |  | 5 | SpO2 | Удлинительный кабель SpO2 | 1 шт. |
|  |  | 6 | SpO2 | Датчик SpO2 | 1 шт. |
|  |  | 7 | НИАД | Трубка НИАД | 1 шт. |
|  |  | 8 | НИАД | Одноразовая нео манжета 1 # | 1 шт. |
|  |  | 9 | НИАД | Одноразовая нео манжета 2 # | 1 шт. |
|  |  | 10 | НИАД | Одноразовая нео манжета 3 # | 1 шт. |
|  |  | 11 | НИАД | Одноразовая нео манжета 4 # | 1 шт. |
|  |  | 12 | Датчик температуры | Датчик температуры | 1 шт. |
|  |  | 13 | Принтер | Принтер с бумагами | 1 шт. |
|  |  | 14 | Фильтр | Воздушный фильтр | 5 шт. |
|  |  | 15 | Руководство пользователя. | Руководство пользователя. | 1 шт. |
|  |  | 16 | Кабель питания | Кабель питания | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение питания 220 Вольт, частота питания50/60 Гц. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: 20°С -30◦С. Относительная влажность <80%. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 13

Кольпоскоп

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Видеоскопический аппарат в комплекте |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Камера-зонд со встроенным оптико-волоконным кабелем | Стандарт видеопотока: NTSC/PAL Электропитание: Переменное напряжение: 220~240 В 50~60 Гц Кабель камеры: Электропровод, оптоволоконный 2 м Эффективное поле зрения:не менее 1920x1080 (2 000 000 пикселей) Рабочее расстояние 250 мм Оптическое увеличение 10х-30х | 1 шт. |
|  |  | 2 | Видеопроцессор со встроенным источником освещения | Обработка сигнала: Цифровая (DSP) Баланс белого: AWB Автоматическая Мин. освещенность: 2 люкс Уровень освещенности: Регулируемый (0-100Вт) Лампа: 18W LED лампа, Цветовая температура (4800。K), Регулирование яркости Источник света: 18W, цветовая температура (4800. K), Регулируемая интенсивность света. Габариты, (мм):не более Ширина 209мм Глубина 250мм Высота 101мм Вес: не более 2,7 кг | 1 шт. |
|  |  | 3 | Набор кольпоскопических насадок-ограничителей (зеленый фильтр) | Пластиковая насадка-ограничитель (с зеленым фильтром) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кабель питания видеосистемы | Кабель, предназначенный для подключения к сети | 1 шт. |
|  |  | 5 | Карта видеозахвата | Карта, предназначенная для захвата видеосигнала. Видео выход: 1920x1080i60, HDMI Интерфейс ПК Режим USB 2.0 / ведомый | 1 шт. |
|  |  | 6 | Педаль дистанционного управления | Ножной переключатель для захвата и фиксирования изображения | 1 шт. |
|  |  | 7 | Тележка | Металлическая тележка на колесах, передвижная | 1 шт. |
|  |  | 8 | Держатель камеры | Метало-пластиковое приспособление для фиксации камеры | 1 шт. |
|  |  | 9 | Программное обеспечение | Программа для работы врача Настройка изображения: - Яркость, резкость, контрастность, гамма, экспозиция - Преобразование изображений - Выбираемый цветовой режим (Пользователь 1/2/3 / По умолчанию) - Воспроизведение файлов с сохраненными изображениями - Удалить файл - Установка времени системы Функции: FULL-HD Live Изображение (16: 9) Сравнительное изображение | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 10 | Компьютер | Процессор: не хуже Intel Core i3 Оперативная память: не хуже 4GB Операционная система: не хуже Windows 7 Комплект поставки: монитор, клавиатура, мышь | 1 шт. |
|  |  | 11 | Источник бесперебойного питания | Тип Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечение стабилизации напряжения на выходе; совпадение частот на входе и выходе Номинальное выходное напряжение 230В Максимальная выходная мощность 1500 ВА Наличие защиты от перегрузок AVR (Automatic Voltage Regulation –авторегулятор напряжения) Есть Вход питания IEC-320-C14 (компьютерная розетка) | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | 10 ℃ - 40 ℃, относительная влажность 30% - 85% без конденсата , 700 мбар - 1060 мбар |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 14

Аппарат гипо/гипертемический для охлаждения и согревания новорожденных с принадлежностями

| ### № п/п; ### Критерии; ### Описание. 1; Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны); Аппарат гипо/гипертемический для охлаждения и согревания новорожденных с принадлежностями. 42; Требования к комплектации; № п/п; Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий); Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике; Требуемое количество (с указанием единицы измерения). Основные комплектующие. 1; Система для обогрева/ охлаждения пациента; Система управляемой гипер/гипотермии с технологией активного охлаждения на водной основе с микропроцессорным контролем и обратной связью с пациентом, обеспечивает эффективное создание управляемой умеренной гипо/гипертермии пациентов. Общие требования Инструкция по эксплуатации на русском и казахском языках - наличие Технические характеристики и комплектация Использование воды в качестве теплообменной среды для контроля температуры пациента - наличие Система производит коррекцию температуры пациента без вмешательства оператора (принцип обратной связи с пациентом) - наличие Микропроцессорное управление - наличие Подсвеченный выключатель питания - наличие Переключатель температуры Цельсий/Фаренгейт - наличие Цифровые выводы показателей с помощью светодиодов - наличие Индикация 6 сигналов тревоги наличие Индикация 4 режимов работы наличие Диапазон контроллера температуры воды от 4 до 42 град Диапазон контроллера температуры пациента от 30 до 43,5 град Точность регулирования температуры воды -1 град Точность регулирования температуры пациента - 1 град Уровень точности индикации температуры воды - 0,5 град Уровень точности индикации температуры пациента - 0,25 град Диапазон индикации температуры воды - от 0 до 50 град Диапазон индикации температуры пациента - от 10 до 43,5 град Скорость охлаждения воды - не менее 4 град в мин Скорость нагревания воды - не менее 3 град в мин Объем резервуара для воды - 7,5 л Двойной резервуар для воды - наличие Максимальная регулируемая установка высокой температуры - не менее 42 град Срабатывание первичной защиты – 44,6 град Срабатывание вторичной защиты - 46 град Максимум установки низкой температуры не более 4 град Срабатывание первичной защиты 3 град Срабатывание вторичной защиты 1 град Сигнал тревоги при неисправности - звуковой и визуальный Сигнал тревоги при смещении зонда - звуковой и визуальный Сигнал тревоги при превышении первичного и вторичного уровней по максимальной температуре и вторичного уровня по минимальной температуре - звуковой и визуальный Сигнал тревоги по недостатку воды - звуковой и визуальный Сигнал тревоги при неисправности датчика температуры воды - звуковой и визуальный Индикация потока воды визуальная Возможность докомплектации системы комплектом звуковой и визуальной сигнализации по низкому потоку с интерфейсом RS 232- наличие Температурные датчики с одним Разъемом - наличие Возможность комплектации системы взрослыми температрурными датчиками - наличие Возможность комплектации системы детскими температурными датчиками - наличие Возможность комплектации системы одноразовыми температурными датчиками -наличие Возможность комплектации системы одноразовыми матрацами - наличие Возможность комплектации системы многоразовыми матрацами - наличие Возможность комплектации системы фигурными матрацами одноразового использования (шлем, жилет, жилет для хирурга) - наличие Мобильная консоль на колесиках - наличие Размеры не более - 43х43х95 см Вес не более - 59,5 кг; 1 штука. Дополнительные комплектующие. 1; одеяла многоразового применения: 193СРС PlastiPad – для младенцев (включая элементы соединения СРС) 18д.Х12д (45,7 см Х 30,5см) каждое; Используется для того, чтобы понизить или поднять температуру и/или поддерживать желаемую температуру через проводящий теплообмен; 2 штуки. 2; 286 9’ многоразовая соединительная трубка (2.7м) каждая; Многоразовая соединительная трубка для системы обогрева/охлаждения пациента .Служит шлангом для подачи воды. Длина – 2,7м каждая.; 3 штуки. 3; - Одноразовые датчики температуры –соединительный кабель; Соединительный кабель к датчикам температуры системы обогрева/охлаждения пациента Многоразового применения.; 3 штуки. Расходные материалы и изнашиваемые узлы:. 1; Повязка на голову (безразмерная); Шлем для краниальной гипотермии. Селективное охлаждение головного мозга позволяет в большей степени снизить температуру именно коры головного мозга (на уровне 1 см от твердой мозговой оболочки). Это, в свою очередь, позволяет уменьшить степень вторичного отека мозга и повреждения нейронов в результате ишемии или нейротравмы.; 10штук. 2; Одноразовые датчики температуры –Ректальный/пищеводный датчик -9F; Одноразовые датчики измерения температуры тела пациента. Ректальный/пищеводный датчик -9F.; 20 штук. 3; Требования к условиям эксплуатации; Согласно прилагаемой инструкции. 4; Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010); DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО. 5; Срок поставки медицинской техники и место дислокации; 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2. 6; Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц; Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Техническая спецификация Лот № 15

Дефибриллятор

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Дефибриллятор-монитор |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Дефибриллятор-монитор: Дисплей цветной жидкокристаллический – наличие. Размер, не менее 7.0 дюймов. Разрешение, не менее 800 х 480. Кол-во волн на экране не менее 3. Индикация: Тревоги, питание, заряд батарей – наличие. Экспорт данных на ПК с помощью USB-накопителя – наличие. Тревоги: Визуальная, 3 уровня громкости звуковой сигнализации – наличие. Лампа тревоги – наличие. Возрастные группы пациентов: Взрослые, дети, новорожненные – наличие. Время зарядки батареи: до 80% не более двух часов, до 100% не более трех часов. Рабочее время батареи: Режим мониторинга не менее 2 часов. Режим дефибрилляции не менее 100 разрядов по 360Дж. Дефибриллятор: Режим мониторинга – наличие. Режим ручной дефибрилляции – наличие. Режим АНД (полуавтоматическая внешняя дефибрилляция) – наличие. Режим кардиостимуляции – наличие. Форма импульса: полусинусоида. Погрешность энергии: не более ±2 Дж или 15% от заданного значения (в зависимости от того, что больше) при импедансе 25-175 Ом. Время зарядки: не более 5 секунд до 200Дж при полностью заряженной батарее, не более 8 секунд до 360 Дж при полностью заряженной батарее. Разряда: через многофункциональные накладные электроды дефибриллятора или разрядные электроды. Диапазон импеданса пациента: от 25 до 175Ом (внешняя дефибрилляция). Выходная энергия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 170, 200, 300, 360 Дж. Синхронная кардиоверсия: передача энергии начинается в пределах 60мс от пика QRS. Кривая: однофазная прямоугольная импульсная. Ширина импульса: ±20мс, 5%. Рефрактерный период: 200-300мс, ±3%. Режим стимуляции: по запросу или фиксированный. Частота стимуляции: 40-170им./мин, ±1.5%. Выходной сигнал стимуляции: 0-200мА, ±5% или 5мА. Стимуляция: 0,044444444. АНД: Серия разрядов: Уровень энергии: от 100 до 360 Дж (регулируется), разряды: 1, 2, 3 (регулируется). Пригодный для дефибрилляции ритм: ЖФ, ЖТ (ЧСС>150уд/мин, и ширина QRS>120 мс). Мониторируемые параметры: ЭКГ (наличие): 3/5 отведений – наличие. Выбор отведений не хуже: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. Скорость развертки не менее: 6,25 мм/сек, 12,5 мм/сек, 25 мм/сек, 50 мм/сек. Полоса пропускания: режим диагностики не менее от 0,05 до 150 Гц, режим мониторинга не менее от 0,5 до 40 Гц, режим терапии не менее от 1 до 20 Гц. Защита от ВЧ-коагулятора – наличие. Защита от дефибрилляции – наличие. Анализ аритмий – наличие. ЧСС (наличие): Диапазон измерений не менее: взрослые 15-300 уд/мин, дети/новорожденные 15-350 уд/мин. Погрешность не хуже ±1% или ±1 уд/мин, большее из значений. Разрешение не более 1 уд/мин. Дыхание (наличие): Методика: трансторакальный импеданс. Диапазон измерений не менее: взрослые 0–120, дети/новорожденные 0-150. Время тревоги по апноэ не менее: 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Батерея литий-ионная аккумуляторная | Батерея литий-ионная аккумуляторная, 14.8V, 3000mA. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Модуль ЭКГ | Модуль ЭКГ. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Набор внешних электродов для дефибрилляции, взр/дет | Набор внешних электродов для дефибрилляции, для взрослых и детей. Детские электроды расположены под взрослыми. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кабель ЭКГ с электродами: взр, не менее 5 отведений | Кабель ЭКГ с электродами: для взрослых на не менее 5 отведений | 1 шт. |
|  |  | 5 | Регистратор термографический | Термопринтер: Ширина бумаги не более 50 мм. Скорость печати не менее 25; 50 мм/сек. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Термобумага (не более 50 мм * 20м) | Термобумага (не более 50 мм * 20м) | 1 шт. |
|  |  | 7 | Шнур питания | Шнур питания | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 1 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Заказчик КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 16

Светильник медицинский стационарный операционный

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Светильник операционный 2-х купольный |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие, не хуже: |  |  |  |
|  |  | 1 | Светильник хирургический светодиодный | Область применения: Предназначен для освещения операционного поля при хирургических, гинекологических операциях, диагностических исследованиях и осмотрах. Возможность вращения рукавов светильника в 2-х соединениях не менее 360° - наличие. Угол подъема держателя купола, не менее 45°. Угол опускания держателя купола, не менее 45°. Потолочное крепление – наличие. Требования к основному куполу светильника: Форма купола – Круглая. Центральная рукоятка для позиционирования светильника – наличие. Центральная рукоятка съемная стерилизуемая – наличие. Кнопки управления светильником на куполе – наличие. Источник света – светодиоды. Характеристики освещения купола светильника: Центральная освещенность на расстоянии 1 м. от светильника, не менее 150 000 Люкс. Диаметр светового поля (d10), не менее 220 мм. Глубина освещённости (20%), не менее 1200 мм. Глубина освещённости (60%), не менее 600мм. Цветовая температура, не менее 4350 К. Индекс цветопередачи (Ra), не менее 96. Индекс цветопередачи (R9), не менее 96. Диапазон регулировки яркости, не менее 5-100%. Кол-во уровней регулировки яркости, не менее 5. Полная облученность, не более 460 Вт/м2. Удельная облученность, не более 3,6 мВт / (м2∙лк). Остаточная освещенность с одной трубкой, не менее 100%. Остаточная освещенность с одной маской, не менее 60%. Остаточная освещенность с двумя масками, не менее 50%. Остаточная освещенность с двумя масками и трубкой, не менее 50%. Диаметр блока освещения, не менее 517 мм. Электрохарактеристики дополнительного (сателлитного) купола светильника: Срок службы LED ламп, не менее 60 000 часов. Максимальная потребляемая мощность, не более 65 Вт. Требуемое напряжение питающей сети 220 В +/- 10 %. Механические характеристики купола светильника: Кол-во степеней вращения лампы, не менее 4. Диаметр купола, не более 540 мм. Крепление светильника – потолочное. Перемещение блока освещения по высоте, не менее 1260 мм. Масса блока освещения, не более 4,5 кг. Требования к дополнительному (сателлитному) куполу светильника: Центральная освещенность на расстоянии 1 м. от светильника, не менее 150 000 Люкс. Диаметр светового поля (d10), не менее 220 мм. Глубина освещённости (20%), не менее 1200 мм. Глубина освещённости (60%), не менее 600мм. Цветовая температура, не менее 4350 К. Индекс цветопередачи (Ra), не менее 96. Индекс цветопередачи (R9), не менее 96. Диапазон регулировки яркости, не менее 5-100%. Кол-во уровней регулировки яркости, не менее 5. Полная облученность, не более 460 Вт/м2. Удельная облученность, не более 3,6 мВт/(м2∙лк). Остаточная освещенность с одной трубкой, не менее 100%. Остаточная освещенность с одной маской, не менее 60%. Остаточная освещенность с двумя масками, не менее 50%. Остаточная освещенность с двумя масками и трубкой, не менее 50%. Диаметр блока освещения, не менее 517 мм. Электрохарактеристики дополнительного (сателлитного) купола светильника: Срок службы LED ламп, не менее 60 000 часов. Максимальная потребляемая мощность, не более 65 Вт. Требуемое напряжение питающей сети 220 В +/- 10 %. Механические характеристики дополнительного (сателлитного) купола светильника: Кол-во степеней вращения лампы, не менее 4. Диаметр купола, не более 540 мм. Крепление светильника - потолочное. Перемещение блока освещения по высоте, не менее 1260 мм. Масса блока освещения, не более 4,5 кг. | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие, не хуже: |  |  |  |
|  |  | 1. | Светильник | Светильник хирургический светодиодный с принадлежностями, двухкупольный | 1 комплект |
|  |  | 2. | Резервное питание | Система резервного питания, на каждый купол светильника (включает аккумуляторную батарею) | 1 комплект |
|  |  | 3. | Рукоятка | Стерилизуемая съемная центральная рукоятка | 1 комплект |
|  |  | 4. | Крепление | Система потолочного крепления на анкерных болтах | 1 комплект |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы, не хуже: |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание: стандартная электрическая сеть 220+10%, 50 Гц. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Заказчик КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 17

Аппарат наркозно-дыхательный

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями. |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями. |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Характеристики и технические требования к наркозно-дыхательному аппарату: Возможность проведения ингаляционного наркоза у взрослых, детей или новорожденных – наличие. Поддержка газов: O2, N2O & Air. Газовое обеспечение: Газовая магистраль - О2, AIR, N2O. Давление источника газового питания - От 0.28 до 0.6 mPa. Контроль давления подачи газов - Манометры на каждый газ. Возможность подачи газов при отсутствии электропитания – наличие. Приводной газ – воздух. Входные соединители трубопроводов - фитинги с резьбой (NIST) для О2, AIR, N2O. Система защиты пациента от гипоксии: минимум 25%О2 в смеси. Дыхательный контур пациента взрослый - многоразовый. Ротаметры: Электронные на 3 газа – наличие. Механический ротаметр на смешанный свежий газ – наличие. Диапазон - Воздух: не менее 0-10л/мин. О2: не менее 0-10 л/мин. N2O: не менее 0-10л/мин. Режимы и методы ИВЛ: Режим вентиляции VCV (Вентиляция с регулируемым объемом) – наличие. Режим вентиляции PCV (Вентиляция с регулируемым давлением) – наличие. Режим вентиляции PSV (Вентиляция с поддержкой давлением) – опционально. Режим вентиляции PCV-VG (Вентиляция с регулируемым давлением и гарантированным объемом) – опционально. Режим вентиляции SIMV (Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция) (SIMV-VC/SIMV-PC) – опционально. АПНОЭ back up (PSV-PCV) – опционально. Ручная вентиляция – наличие. Stand-by – опционально. Автоматическая компенсация притока свежего газа – наличие. Экстренная подача О2 - до 75 л/мин. ACGO – наличие. ACGO используется единым выходом с вдыхательным – наличие. Параметры вентиляции: Дыхательный объем (VCV) не менее 10-1500 мл. Дыхательный объем (PCV) не менее 5-1500 мл. Частота дыханий не менее от 4 до 100/мин. Диапазон давления 10-100 см Н2О. Pinsp не менее 5-80 cmH2O. Инспираторная пауза - выкл, 5-60%. Время вдоха 0,4-5 сек. PEEP электронный - выкл, 4 - 30 см Н2О. I/E соотношение - от 4:1 до 1:8. Максимальный поток до 100 л/мин. Контур: Объём контура, не более 2.6Л. Стерилизация целого контура до 134ºС. Возможность демонтирования целого контура – наличие. Встроенный подогреватель контура пациента для предотвращения конденсации влаги – наличие. Влагоуловитель – наличие. Материал контура PPSU. Датчики потока (на вдохе и на выдохе) - наличие. Клапан сброса избыточного давления – наличие. Клапан безопасности - позволяет пациенту дышать воздухом помещения при неисправности. Давление открытия Клапан APL - От 1 до 75 см Н2О. Испарители: Встроенное крепление испарителей - на 1 или 2 испарителя. Крепление selectatec with interlock – наличие. Парковочная позиция испарителей – опционально. Севофлюран – наличие. Изофлюран – опционально. Фторотан (Галотан) – опционально. Дезфлюран – опционально. Энфлюран – опционально. Емкость испарителя не менее 350 мл. Сбор отработанных газов: пассивная AGSS система – наличие. Активная AGSS система – опционально. Мониторируемые параметры: Дыхательный объем – наличие. Минутный объем – наличие. Пиковое давление – наличие. Среднее давление – наличие. Соотношение I/E – наличие. Концентрация О2 – наличие. PEEP – наличие. ЧДД – наличие. Комплайнс – наличие. Капнометрия ЕТСО2, FiCO2 – при наличии модуля. Оксиметрия FiO2, ETO2 – при наличии модуля. Концентрация N2O (FiN2O, ETN2O) – при наличии модуля. Концентрация ингаляционного анестетика (автоматическое определение анестетика) – при наличии модуля. Мониторинг глубины анестезии – BIS – при наличии модуля. Регулируемые тревоги: Потеря питания – наличие. Низкий заряд батареи – наличие. Низкая концентрация О2 – наличие. Высокое давление – наличие. Низкое давление – наличие. АПНОЭ пациента – наличие. Высокий ДО – наличие. Низкий ДО – наличие. Высокий МО – наличие. Низкий МО – наличие. При недостаточной подаче свежих газов – наличие. Концентрация СО2 – наличие. Концентрация летучих анестетиков – наличие. Установки BIS – наличие. Отображение на экране: Графическое отображение показателей электронных ротаметров – наличие. Параметры и режимы вентиляции – наличие. Мониторируемые показатели – наличие. Кривые мониторинга дыхательных функций – 3 кривых. Механики дыхания - спирометрия, петли PV/FV – возможность. Капнография – наличие. Тревог – наличие. Таймер длительности анестезии – наличие. Тренды: Длительность - 24 часа по ТVe, Ppeak, MV, Pplate, PEEP, Pmean, Rate, FiO2, EtCO2. Разрешение: 30 сек, 1 мин, 5 мин, 30 мин. Антистатические колеса со стопорами – наличие. Модули газа, встраиваемые в корпус НДА, не требующие дополнительного монитора-опционально. Модуль капнометрии CO2 – в наличии: Диапазон измерений не менее 0 – 99 ммHg. Разрешение не более 1 ммHg. Точность ±2 ммHg (0-40 ммHg), ±5% (41-76 ммHg), ±10% (77-99 ммHg). Положение датчика: Sidestream (в боковом потоке) – опционально. Mainstream (в основном потоке) – опционально. Microstream (в микропотоке) – опционально. Показания на дисплее - Fi и ЕТ, waveforms. Модуль Газонализа – Мультигаз – опционально. Анестетики – опционально. Метод: инфракрасная абсорбция – наличие. Диапазон измерений: N2O 0 – 100%, Enf, Iso, Hal 0 – 5%, Sev 0 – 8%, Des 0 – 18%. Показания на дисплее - Fi и ЕТ, МАС значения. Модуль глубины анестезии BIS - при наличии модуля: Метод - Биспектральный анализ ЭЭГ. Диапазон измерений 0-100. Расчетные параметры - SQI, EMG, SR, SEF, TP. Механики дыхания - спирометрия, петли PV/FV – при наличии модуля. Встроенный аспиратор – опционально. Питание 220 В 50 Гц. | 1 комплект |
|  |  | 2 | Цветной дисплей высокого разрешения с возможностью сенсорного управления | Графический дисплей: Цветной ЖК с возможностью сенсорного управления – наличие. Размер экрана не менее 15 дюймов. Разрешение экрана не менее 800×600. | 1 комплект |
|  |  | 3 | Поддержка газов: O2, N2O & Air | Диапазон воздуха: от 0 до 10 л/мин. Диапазон O2: от 0 до 10 л/мин. Диапазон N2O: от 0 до 10 л/мин. Погрешность: <10% отображаемого значения (при 20℃ и 101,3 кПа, для значений потока 10—100% от полной шкалы) | 1 комплект |
|  |  | 4 | Шланги подачи O2, воздуха, N2O в комплекте | В комплекте шланги подачи N2O, О2, воздуха длиной не менее 3 метра каждый. Линии подачи сжатых газов - не менее 3 метров, цветовая кодировка, армированные, NIST. | 1 комплект |
|  |  | 5 | Абсорбер СО2 | Абсорбер СО2 – наличие. Канистра для извести - автоклавируемая многоразовая. Емкость не менее 1,5 л. Выбор ручной/ аппаратной вентиляции – наличие. CO2 Bypass – опционально. | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие: . |  |  |  |
|  |  | 1 | Дыхательный контур многоразовый, с принадлежностями | Включая: Дыхательная трубка, силикон, для взрослых, 1,5м, 2 шт. Силиконовый резервный мешок, 3л, 1 шт. Силиконовая лицевая маска, для взрослых, 1 шт. Y-коннектор, 1 шт. L-коннектор, 22M/15F, 22F, 1 шт. | 1 комплект |
|  |  | 2 | Модуль мониторинга O2 с принадлежностями | Датчик O2: Выходной сигнал 9-13 мВ при 210 гПа O2. Диапазон от 0 до 1500 гПа O2. Отклонение сигнала при 100% O2: 100±1%. Разрешение 1 гПа O2. Время отклика (от 21% воздуха до 100% O2) <15 с. Линейность: Линейный сигнал при 0-100% O2. Диапазон давления от 50 до 200 кПа. Диапазон рабочей температуры от -20°C до +50°C. Температурная компенсация: ±2% от колебаний при 0-40°C. | 1 комплект |
|  |  | 3 | Система удаления газового анестетика | Система удаления газового анестетика пассивная | 1 комплект |
|  |  | 4 | Испаритель | Испаритель дыхательного анестетика с возможностью точного дозирования - для севофлюрана, специальное крепление с системой блокировки. Технические характеристики: Предел концентрации 8% | 1 комплект |
|  |  | 5 | Модуль капнометрии CO2 в боковом потоке, с принадлежностями | Диапазон измерений не менее 0 – 99 ммHg. Разрешение не более 1 ммHg. Точность ±2 ммHg (0-40 ммHg), ±5% (41-76 ммHg), ±10% (77-99 ммHg). Положение датчика: Sidestream (в боковом потоке) – опционально | 1 шт. |
|  |  | 6 | Комплект принадлежностей для модуля капнометрии CO2 в боковом потоке | - Адаптер воздуховода Dryline, прямой, Взр / Дет, 2 шт. - Водоотделитель DRYLINE II, Взр / Дет, 2 шт. - Линия отбора проб, Взр / Дет, 2,5 м, 2шт. - Быстроразъемное соединение для возврата газа, 1 шт. | 1 комплект |
|  |  | 7 | Электрические розетки | Встроенные электрические розетки для подключения дополнительного оборудования | 1 комплект |
|  |  | 8 | Компрессор воздушный | Воздушный компрессор, встроенный в корпус аппарата. Давление источника воздуха - 300 - 450 kPa. Шумность - ≦ 50 dB(A). Постоянный поток - ≧30L/мин по 300 kPa. Фильтр - ≦ 0.3 micro. Точка росы - ≦ 5℃ комнатной температуры при 30 л/мин. Срок службы - ≧10 000 часов. | 1 комплект |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям: • отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение 230 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 400 ВА); • в операционном блоке свободного пространства размером 2 х 2 метра вдали от окон и нагревательных приборов •в помещении, выделенном для установки прибора, не должно быть источников, которые могут вызвать вибрацию, дополнительный нагрев прибора. •Пол должен быть из дерева, цемента или покрыт керамической плитки. •по месту установки прибора не должно быть источников выброса химически агрессивных веществ; •необходимо организовать стабильную температуру окружающего воздуха в пределах от +5 °C до +40 °C; •относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать от 15 до 95% без конденсации. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Заказчик КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 18

Операционный стол

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Стол операционный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок операционного стола | Стол операционный универсальный предназначен для проведения широкого спектра хирургических операций (на грудной клетке, органах брюшной полости, сосудистой хирургии гинекологических, проктологических, ортопедических, нейрохирургических, лор-офтальмологических, урологических) – наличие. Возможность работы, как от сети, так и от аккумуляторов (при наличии опции): заряд батарей должен обеспечивать эксплуатацию стола в течение не менее недели, не менее 50-80 операций – наличие. Аккумуляторы не должны иметь эффекта "памяти" и могут подзаряжаться в любое время непосредственно от сети переменного тока 220 В при помощи стандартного сетевого кабеля – наличие. Питание 220 В, 50Гц. Основание колонны должно быть закрыто корпусом из хромоникелевой стали – наличие. Фиксация стола должна осуществляться при помощи педали, расположенной на основании стола – наличие. Фиксация стола осуществляется на специальные выдвижные опоры – наличие. Столешница должна иметь специальные направляющие рельсы для возможности размещения рентгеновских кассет вдоль всей длины столешницы – наличие. Система быстрого соединения и фиксации секций без винтовых крепежей – наличие. Количество секций, не менее 5 секций. Привод – Электрогидравлический. Резервная панель управления, расположенная на основании операционного стола в его головной части – наличие. Возможность управления столом с помощью проводного пульта дистанционного управления. Регулировка с помощью ручного пульта или с дублирующей панели на основании операционного стола в его головной части – наличие. Регулировка положения Тределенбург/ Антитределенбург – наличие; Латеральные наклоны секций – наличие. Приведение столешницы в горизонтальное положение путем нажатия одной кнопки – наличие. Приведения столешницы в положение сгибание/разгибание путем нажатия одной кнопки – наличие. Пульт управления стола кроме стандартных функций должен иметь следующие специальные функции: 0-позиция, предустановленные программируемые позиции и т.д. – наличие. Матрац на столе съемный, на весь стол, соответствует секциям, ультразвуковая бесшовная сварка – наличие. Материал матраца - специальный двухслойный матрац: один слой из вязко-эластичного синтетического материала с эффектом памяти, второй слой - упругое основание из этилен-пропилен-диенмономера – наличие. Толщина матраца, не менее 75 мм. Специальные воздушные клапаны – наличие. Рентгенопрозрачная поверхность на всех секциях – наличие. Устанавливаемые дополнительные принадлежности должны обеспечивать перемещение рабочей поверхности по углу поворота, углу вращения, углу наклона и регулировку по высоте для обеспечения оптимального позиционирования пациента – наличие. Встроенные колеса для облегчения перемещения внутри операционной – наличие. Система безопасности от соскальзывания и падения дополнительных принадлежностей с боковых рельсов - стопоры на боковых рельсах, препятствующие соскальзыванию и падению креплений дополнительных принадлежностей – наличие. Почечный валик – наличие. Габаритные размеры: Грузоподъемность, не менее 185 кг. Длина стола (включая головную и ножную секции), не менее 2060 мм. Ширина стола, не менее 590 мм. Ширина стола без боковых рельсов, не более 520 мм. Диаметр встроенных колес, не более 80 мм. Вес стола, не менее 285 кг. Технические характеристики электрогидравлических регулировок: Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца), не более 720 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца), не менее 1070 мм. Положение Тренделенбург/анти-Тренделенбург, не менее +30/-30°. Боковые наклоны столешницы, не менее +25/-25°. Наклон спинной секции вверх/вниз, не менее +80/-40°. Положение сгибания, не менее 220°. Положение сгибания - угол наклона ножных секций, не менее 20°. Положение сгибания - угол наклона спинной и головной секций, не менее 20°. Положение разгибания, не менее 110°. Положение разгибание - угол подъема ножных секций, не менее 25°. Положение сгибания - угол подъема спинной и головной секций, не менее 45°. Потребляемая мощность, не более 400 Вт. Технические характеристики механических регулировок: Наклон головной секции вверх/вниз, не менее+45/-90°. Раздельная ножная секция вверх/ вниз/в стороны, не менее +20/-90°. Раздельная ножная секция в стороны, не менее 180°. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Легкая анестезиологическая рама с зажимом | Анестезиологический экран с зажимом, Г образной формы | 1 шт. |
|  |  | 2 | Тяжелая опора для руки (PU) w | Опора для руки с функциями подъема, опускания и поворота, с матрацем и двумя фиксирующими ремнями, в комплекте с универсальным зажимом с круглым сечением | 2 шт. |
|  |  | 3 | Проводной пульт управления | Пульт управления операционным столом | 1 шт. |
|  |  | 4 | Свинцово-кислотный аккумулятор, пара | Напряжение: 24 В пост. тока (12 В×2). Емкость аккумулятора: 15 А/ч. Время полного заряда аккумулятора: 8 ч | 1 шт. |
|  |  | 5 | Тяжелая опора для тела с зажимом, крестец | Опора с моноблочным квадратным универсальным зажимом для большого веса и подушкой, 400×360×90 мм | 1 шт. |
|  |  | 6 | Тяжелая опора для тела с зажимом, лобковая | Опора с моноблочным квадратным универсальным зажимом для большого веса и подушкой, 370×340×90 мм | 1 шт. |
|  |  | 7 | Опора для ноги с зажимом, левая | Моноблочная опора для ноги большого веса, с Моноблочным радиальным зажимом для большого веса, подушкой и моноблочным фиксирующим ремнем | 1 шт. |
|  |  | 8 | Опора для ноги с зажимом, правая | Моноблочная опора для ноги большого веса, с Моноблочным радиальным зажимом для большого веса, подушкой и моноблочным фиксирующим ремнем | 1 шт. |
|  |  | 9 | Емкость для слива | Для слива отходов. Размеры (Д×Ш×В) (мм): 430×355×280 мм. Вес (кг): 2,8 кг | 1 шт. |
|  |  | 10 | Инфузионный держатель с зажимом | Стойка для вливания с моноблочным радиальным универсальным зажимом для большого веса Применение: для подвешивания пакета с вливаемым Препаратом во время процедуры размеры (д×ш×в) (мм): 870×280×90 мм вес (кг): 1,8 кг | 1 шт. |
|  |  | 11 | Ремень для фиксации тела | Ремень для тела, моноблочный | 1 шт. |
|  |  | 12 | Зажим для ремня, пара | Зажим для ремня для тела, моноблочный | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 10 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Заказчик КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 19

Аспиратор (отсасыватель)

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Хирургический аспиратор |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | . № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Хирургический аспиратор | Предназначен для аспирации различных биологических жидкостей (кровь, слизь, экссудат и т.д.). Основной блок совмещён с тележкой с 4 антистатическими колесами, 2 из которых оснащены тормозными механизмами. Аспиратор разработан для длительного использования и легкой транспортировки. Аспиратор изготовлен из высокопрочного не проводящего электричество пластика. Аспиратор снабжен автоклавируемой емкостью с предохранительным клапаном, полностью выполненной из поликарбоната. На передней панели аспиратора расположены кнопка включения питания, кнопка выбора режимов ножного переключателя, регулятор уровня аспирации и вакуумный индикатор. Так же на передней панели расположены крепления аспирационных ёмкостей. Максимальное давление всасывания (без банки): не менее -90kPa / -0.90 Bar / -675 mmHg. Максимальный объем всасывания (без банки): не менее 60 л/мин. Режим работы при температуре 35 градусов и напряжении в сети 110% от номинального – непрерывный. Вес: не более 13 кг. Размер: не более 460*850*420мм. Класс энергопотребления: IIA. Предохранитель: F 1 x 4A L 250V. Потребляемая мощность: не более 230 VA. Поршневой привод аспиратора не требует специальных условий хранения и смазки. Силиконовые трубки и конический наконечник допустимо промывать водой с температурой не выше 60°C. Контейнер и крышку, силиконовые трубки и конический наконечник допускается обрабатывать в автоклаве, выполнив один цикл стерилизации при 121°C (при относительном давлении 1 бар – 15 минут). Срок службы устройства: не менее 10000-12000 часов работы. Хирургический аспиратор может быть использован во всех средах, в том числе бытовых, а также в средах, напрямую связанных с общественной сетью энергоснабжения и в средах, обеспечивающих электроэнергией домашних пользователей. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Емкость для санации, 2л | Автоклавируемая емкость с предохранительным клапаном, полностью выполненная из поликарбоната объёмом 2000 мл. Емкость прозрачная, с нанесенной на неё шкалой делений до 2000 мл. | 1 компл. |
|  |  | 2. | Конический соединитель | Соединитель двусторонний для подключения аспирационных трубок. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Набор трубок 8мм.*14 мм | Трубки силиконовые автоклавируемые. Диаметр: 8*14 мм. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Антибактериальный фильтр | Одноразовый антибактериальный фильтр изготовлен из гидрофобного материала, который препятствует прохождению жидкостей. Предназначен для защиты аспиратора от повреждений, вызванных попаданием жидкости внутрь. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание: от сети переменного тока 220 В, 50 Гц; Температура окружающей среды при эксплуатации: от +10 до +35 ºС. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 20

Аспиратор (отсасыватель)

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аспиратор для медицинских целей |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Аспиратор для медицинских целей | Аспиратор предназначен для аспирации жидкостей. Наличие вакууметра, регулировка вакуума при помощи регулятора, расположенного на панели. Панель с четырьмя колесами и ручкой для транспортировки. Компрессор безмаслянный, не нуждающийся в обслуживании. Защита от попадания жидкости в компрессор посредством гидрофобного фильтра и устройством от переполнения. Наличие ножной педали. Наличие в крышке резервуара клапана защиты от переполнения. Все детали аппарата, контактирующие с жидкостью, выполнены из нетоксичного прозрачного материала с возможностью их дезинфекции. Технические характеристики. Источник питания: 220 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность: 250 Вт Габариты не более: Ш 400 мм х В 840 мм х Г 320 мм Вес не более : 25 кг Насос: поршневой, вакуумный, безмасляный Уровень вакуума: 740 ±10 мм рт.ст. Скорость потока: регулируемая, до 50 л / мин Колеса: 4 шт. Защита от переполнения: поплавковый клапан Двигатель: однофазный 0,25 кВт Уровень шума: не более 60 дБ | 1 шт. |
|  |  | 2 | Емкость для аспирата (3000 мл) с крышкой и без нее | Объем: 3000 мл. Материал: поликарбонат, автоклавируемый. | 2 шт. |
|  |  | 3 | Крышка для емкости | Обеспечивает своевременное выключение аппарата при переполнении емкости для аспирата. | 2 шт. |
|  |  | 4 | Педаль ножного управления | Отвечает за активацию/ деактивацию устройства. Проводное подключение к аппарату. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Шланг силиконовый | Материал: силикон. Используется для отсасывания жидкостей и иных материалов | 1 шт. |
|  |  | 6 | Наконечник для аспирации | Выполнен из нержавеющей стали. Соединяется с шлангом силиконовым. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Кабель заземления | Обеспечивает заземление аппарата, также является кабелем для подключения к электропитанию. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 8 | Предохранитель | Обеспечивает защиту электронных компонентов от скачков напряжения электропитания. Тип: AC250V/T5AL. Встроены в аспиратор. | 2 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Источник питания: 220 В, 50/60 Гц Температура эксплуатации: 10-50˚C Температура хранения: 5-50˚C Влажность: 5-30˚C / ниже 80%, 31-400С / ниже 50% Атмосферное давление: 570 - 1060 гПа Относительная влажность: 10-95% |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | Срок поставки календарных 70 дней Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 21

Аппарат для коагуляции

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Электрохирургический высокочастотный (ЭХВЧ) аппарат. |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Назначение: Электрохирургический высокочастотный аппарат предназначен для проведения контактного резания и контактной монополярной и биполярной коагуляций биологических тканей высокочастотным электрическим током. Область применения: Общая хирургия, эндоскопия, дерматология, онкология, гинекология. Особенности: Максимальная мощность: не менее 400 Вт. Управление: микропроцессорное. Не менее 4х режима монополярного резания. Не менее 2х режима биполярной коагуляции: Стандартный – применяется для обширной области коагуляции. Подходит для коагуляции в жидких средах. Мягкий – применяется для менее обширной области коагуляции. Минимизирует «слипание» тканей. Не менее 2х режима монополярной коагуляции. Активация аппарата: при помощи ножного либо ручного переключателя. Система безопасности: мониторинг обратного электрода - предотвращает ожоги. Аппарат регистрирует опасный для пациента уровень мощности, подает звуковой сигнал тревоги и выключает аппарат. Функция памяти: устройство запоминает последние введенные настройки. После включения устройства проходит самодиагностика системы и устанавливаются последние введенные настройки. Звуковая и визуальная сигнализация: различные звуковые сигналы при резке и коагуляции. Режимы для монополярной резки: 1) Чистый. - Форма волны с минимальным тепловым повреждением и гемостазом. - Несущая частота не менее 400 кГц. - Только для резки. - Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～400. 2) Смешанный1. - Несущая частота не менее 400 кГц. - Частота повторения не менее 33 кГц. - Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～320. 3) Смешанный 2. - Несущая частота не менее 400 кГц. - Частота повторения не менее 33 кГц. - Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～240. 4) Смешанный 3. - Несущая частота не менее 400 кГц. - Частота повторения не менее 33 кГц. - Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～160. Режимы монополярной коагуляции: 1) Быстрая коагуляция. - Несущая частота не менее 400 кГц. - Частота повторения не менее 33 кГц. - Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～120. 2) Мягкая коагуляция - Несущая частота не менее 400 кГц. - Частота повторения не менее 33 кГц. - Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～120. 3) Спрей коагуляция - Несущая частота не менее 400 кГц. - Частота повторения не менее 33 кГц. - Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～100. Режимы для биполярной резки: 1) Биполярная резка. - Несущая частота не менее 482 кГц. - Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～100. Режимы для биполярной коагуляции: 1) Биполярная стандартная коагуляция. - Несущая частота не менее 482 кГц. - Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～100. 2) Биполярная мягкая коагуляция. - Несущая частота не менее 482 кГц. - Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～80. Основная и линейная частота: не менее 120 В (60 Гц) или 230 В переменного тока (± 10%) (50/60 Гц). Переключатель со 1 не менее 20В на 230В - Наличие. Мощность потребления электроэнергии: 950 ВТ ± 10%. Охлаждение: 2 внутренних вентилятора. Размеры (ВхШхГ): не менее 147*330*417 мм. Вес: не более 16 кг. Дисплей: цифровой дисплей | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Многоразовые щипцы биполярные (310-160) – байонет, острые | штыкообразные острые, для интраоперационного термоэлектролигирования сосудов и мягких тканей, используется вместе с ножной педалью, толщина 7,04 ±0,05 мм, длина рукоятки 34,35 ± 0,1 мм, общая длина 17,5 × 2,53 см | 1 шт. |
|  |  | 3 | Кабель для биполярных щипцов | Для подключения биполярных щипцов к аппарату, длина штекера 4 см | 1 шт. |
|  |  | 4 | Двухкнопочная монополярная ножная педаль управления | Для активации и деактивации выбранного режима аппарата, ножной переключатель с двумя педалями, подключается к задней части генератора, переключает режимы резка/коагуляция, размер не более 17 × 15 см | 1 шт. |
|  |  | 5 | Электрод-петля | Для прижигания и диссекции мягких тканей, длина не более 7 мм, стержень не более 6,5 см, длина наконечника не более 0,5 см | 1 шт. |
|  |  | 6 | Электрод-игла | Для прижигания и диссекции мягких тканей, длина не более 7 мм, стержень не более 4,5 см, длина наконечника не более 2,5 см | 1 шт. |
|  |  | 7 | Электрод-нож | Для прижигания и диссекции мягких тканей, длина не более 7 мм, стержень не более 4,5 см, длина наконечника не более 2,5 см | 1 шт. |
|  |  | 8 | Электрод тонкий изогнутый | Для прижигания и диссекции мягких тканей, длина не более 7 мм, стержень не более 6 см, длина наконечника не более 1 см | 1 шт. |
|  |  | 9 | Электрод-шар | Для прижигания и диссекции мягких тканей, длина не более 7 мм, стержень не более 6,5 см, длина наконечника не более 0,5 см | 1 шт. |
|  |  | 10 | Многоразовая резиновая пластина пациента с кабелем | Для заземления и исключения поражением тока оператора и пациента, используются в составе электрокоагулятора как второй электрод для монополярного резания или коагуляции тканей, в комплекте с кабелем. Размеры: не более 15×20,5 см Материал: Проводящий силикон | 1 шт. |
|  |  | 11 | Многоразовая монополярная рукоятка с кабелем | Для установки монополярных электродов при использовании аппарата | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 12 | Одноразовая двойная пластина пациента | Для заземления и исключения поражением тока оператора и пациента, используются в составе электрокоагулятора как второй электрод для монополярного резания или коагуляции тканей, в комплекте с кабелем. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Одноразовая двухкнопочная рукоятка с кабелем | Для установки электродов при использовании аппарата, размеры не более 0,7 ×15 см | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | 10 ℃ - 40 ℃, относительная влажность 30% - 85%, неконденсация, 700 мбар - 1060 мбар |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 22

Видеогастроскоп

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Система видеоэндоскопическая с Видеогастроскопом |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Видеоблок в вариантах исполнения | Поддержка эндоскопов высокой четкости HD; Структурная детализация изображения; Режим CHb; Цифровое увеличение изображения до 4-х крат; Автоматический баланс белого; Режим полноэкранного изображения; Режим стоп-кадра; Ручная настройка цветности изображения; Режим подавления бликов; Встроенный жесткий диск 500 Гб. В качестве основной лампы используется светодиод, который отличается высокой эффективностью и более длительным сроком службы. Ресурс работы – 50 000 часов. Поддерживает горячее подключение, можно быстро менять эндоскопы между исследованиями, не выключая систему. Индикатор отработанного времени лампы на передней панели источника света. Программирование 4-х кнопок на рукоятке эндоскопа Цифровое увеличение изображения - 3 уровня, до 4-х крат Режим полноэкранного изображения Режимы структурной детализации изображения - Edge, Structure A, Structure B Режим автоматической регулировки яркости изображения (IRIS) Ручной выбор алгоритма автоматической регулировки яркости изображения -Peak, Ave, Peak+Ave Ручная настройка цветности изображения Ручная настройка цветовой насыщенности изображения – 3 уровня Сохранение до 10 комбинаций настроек параметров исследования для использования в различных областях и условиях различными специалистами. Автоматическая и ручная регулировки яркости. Кристалл сенсора CMOS высокого разрешения в сочетании с многостадийной обработкой цвета и границ объектов дают кристально четкое изображение. | 1 шт |
|  |  | 2 | Клавиатура | Емкостная сенсорная клавиатура с клавишами. Поверхность влагоустойчивая. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Ножной переключатель | Ножной переключатель функций и режимов эндоскопов. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Источник света в вариантах исполнения: | Наличие 2-х LED ламп: Основная LED лампа - 50 Вт - Режим белого света CRI ≥ 90 - CCT 5000 - 7000 K - Максимальный выходной световой поток ≥ 600 лм - Средний срок службы ≥ 50 000 часов - Регулировка яркости: Автоматическая, Ручная Аварийная LED лампа: 14 Вт - Максимальный выходной световой поток ≥ 80 лм - Индикатор отработанного времени на лицевой панели осветителя - Встроенная помпа подачи жидкости/воздуха/ углекислого газа, 4-е уровня регулировки L, M, Н, OFF. - Диапазон давления 45 - 65 КП - Макс. Расход подачи воздуха: Уровень H: 3,7 - 5,5 л/мин Уровень М: 3,0 - 4,7 л/мин Уровень Л: 2,0 - 3,7 л/мин Выключено | 1 шт. |
|  |  | 5 | Кабель подключения к сети | Шнур сетевой 220 вольт для подключения основного блока в электрическую сеть | 1 шт. |
|  |  | 6 | Тележка эндоскопическая | Регулируемый держатель для монитора 4 полки (2 - регулируемые по высоте) 2 кронштейна для эндоскопов | 1 шт. |
|  |  | 7 | Монитор медицинский высокой точности | Монитор медицинский высокой чёткости, навесное крепления, цветовая система PAL/NTSC, максимальное разрешение экрана 1280Х1024, формат изображения ¬16:9, видео входы: DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite, видео выходы: DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite, USB выходы сеть 100 - 240 VAC, 50/60 Гц включая внешний блок питания 24V DC. Диагональ – 21,5 дюйм | 1 шт. |
|  |  | 8 | Шнур сетевой | Шнур сетевой 220 вольт для подключения основного блока в электрическую сеть | 1 шт. |
|  |  | 9 | Кабель DVI | Кабель для DVI – для подключения видеопроцессора и вывода на экран изображения с эндоскопа | 1 шт. |
|  |  | 10 | Электроотсос медицинский | Прибор предназначен для аспирации у взрослых или детей через нос, ротовую полость и трахею жидкостей организма. Прибор разработан для обеспечения удобства транспортировки и почти непрерывного использования, которые достигаются благодаря использованию электронной системы управления питанием. Выполнен из пластмассового корпуса с усиленной электро- и теплоизоляцией в соответствии с европейскими стандартами безопасности, принятыми в последнее время. Поставляется в комплекте с поликарбонатной, пригодной для стерилизации ёмкостью для всасывания с клапаном переполнения. Оснащен регулятором аспирации и сигнальным вакуумметром, расположенными на передней панели. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Бутыль для воды | Пластмассовая банка предназначена для подачи жидкости/газа. Объем – 500 мл. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Течеискатель | Предназначен для проверки эндоскопов на повреждение (герметичность). Механическое устройство с резиновой грушей, с манометром давления, соединённый прочной трубкой с разъёмом для подключения к видеоэндоскопу. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Колпачок баланса белого | Материал подлежит обработки дезинфекционными средствами. Предназначен калибровки/регулировки баланса белого. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Видео гастроскоп в вариантах исполнения: | Видеогастроскоп L рабочая=1050мм, D дист. конца=9,3мм, D инстр. канала=2,8мм; Угол поля зрения=140°. Направление обзора - прямое; Глубина резкости 3-100мм; Углы изгиба: вверх - 210°, вниз - 90°, влево - 100°, вправо - 100°; Дополнительный канал подачи воды, 4 программируемые кнопки. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Чистящие щетки | Чистящая щетка, двусторонняя, без торцевого ворса, диаметр щётки и рабочая длина 2,0х1000(мм), диаметр рабочего канала 1,2(мм) | 1 шт. |
|  |  | 2 | Заглушка ирригационного канала | Предназначена для подачи воздуха с целью удаления капель воды Клапан Воздух (Автоклавируемый) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Резиновый колпачок дистального конца | Защищает дистальный конец (линзы) от повреждения | 1 шт. |
|  |  | 4 | Комплект заглушек для промывки | Предназначен для заглушки каналов во время обработки эндоскопов | 1 шт. |
|  |  | 5 | Загубники | Загубник нестерильный, максимальный размер 16(мм) | 1 шт. |
|  |  | 6 | Щипцы для биопсии многоразовые | Щипцы биопсийные тип браншей «аллигатор», для канала 2,8(мм), диаметр трубки и рабочая длина 2,4х1500(мм) | 1 шт. |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |
|  |  | 1 | нет |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования по Электрообеспечению Напряжение: ~ 220-240В ± 10%, Кратность фазы: однофазный Частота сети: 50/60 Гц Условия эксплуатации: Температура воздуха в помещении при эксплуатации 20 – 30 °С, Относительная влажность в помещении при эксплуатации 5 – 99% без допущения возможности образования конденсата |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 23

Ларингоскоп для интубации, взрослая реанимация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Видеоларингоскоп в вариантах исполнения с принадлежностями (взрослый) |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Видеоларингоскоп в вариантах исполнения с принадлежностями | Инновационный видеоларингоскоп предназначен для проведения интубации и сложной интубации, а также для визуализации дыхательных путей и помощи при введении устройств для осмотра дыхательных путей. Может применяться как для прямой, так и непрямой ларингоскопии. Возможность применения как в педиатрии, так и у взрослых пациентов. Визуализация: вертикально расположенный дисплей улучшает визуализацию эндотрахеальной трубки для предотвращения случайного повреждения гортани. Компактный, герметичный и готовый к использованию в любой момент. Информативность: встроенная камера с увеличенным углом обзора для отображения всех анатомических особенностей гортани. Уникальный минутный счетчик остаточного времени работы батареи. Тонкий профиль клинка улучшает доступ к гортани и предотвращает случайное повреждение зубной эмали. LCD дисплей диагональю не менее 2,5 дюйма цветной. Батарея: Время работы от литиевой батареи (3.6V) 250 мин. Отображение на экране оставшегося времени работы от батареи. Портативность: компактный, весом не более 200 грамм. Беспроводная конструкция. Одноразовые клинки устанавливаются на каркас из усиленного сплава со встроенной камерой CMOS. Устойчив к химическим и физическим воздействиям. Профиль клинка 11,9 мм. Габаритные размеры: не более 180х68х110 мм. Основная информация о продукте Наименование продукта: Видеоларингоскоп Тип: TK2020WDH11, TK2020WDH12, TK2020WDH21, TK2020WDH22 Размер: M5-A Применение Продукт используется для получения четкой визуализации голосовой щели и помогает при введении эндотрахеальной трубки, также его можно использовать в ходе других медицинских процедур (например, при введении общей анестезии, оказании первой медицинской помощи, интраорального обследования или лечения и медицинских тренингов). Требования к рабочей среде Стандартная среда для эксплуатации: Температура:5°С~40°С; Относительная влажность:10％~80％, без конденсации; Избегайте попадания прямых солнечных лучей, воздействия других источников холода и тепла. Хранение и транспортировка: Температура: -20°С~+55°С Относительная влажность: ≤93% (без конденсации) Основные характеристики - Вся конструкция с водонепроницаемым корпусом безопасна для использования в клинических условиях. - Пять лезвий разного размера соответствуют для применения у разных пациентов. - Функция защиты от запотевания, выраженный клинический эффект. - Лезвие небольшого размера обеспечивает большее пространство для интубации трахеи, уменьшает риск повреждения тканей пациента. - Монитор с несколькими поворотами, спереди и сзади: 0°-180°, влево и вправо: 0°-300°, облегчает наблюдение, расширяет обзор. - Цифровая технология высокой четкости, разворачивающийся монитор. - Имеется подставка для батареи, которая способна заряжаться в беспроводном режиме. - Значительно улучшает уровень воздействия на голосовую щель, почти у 99 % пациентов после лечения с манипуляциями на голосовую щель оцениваются уровнем Ⅰ～Ⅱ. - Более высокий показатель успешности интубации трахеи по сравнению с традиционными методами интубации. - Просто нажимаете кнопку питания, если необходимо воспользоваться, очень прост в использовании медицинским персоналом. - Уменьшает контакт медицинского персонала с выделениями из дыхательных путей, сокращает вероятность перекрестного инфицирования Технические параметры: - Технология обработки изображений: цифровая технология HD - Угол обзора: 45-65° 3. Разрешение: 300 000 пикселей - Глубина обзора: 27-70 мм - Освещение: ≥150 люкс - Размер монитора: 3,5 дюйма. - Разрешение монитора: 640*480. - Угол поворота: спереди и сзади: 0°-180°, влево и вправо: 0°-300° - Карта памяти: Встроенная карта памяти 16Гб. - Емкость батареи: 2000 мАч. - Время зарядки: ≈4 часа. - Непрерывное рабочее время: ≈200 минут. - Материал: Алюминиевый сплав. - Материал сменное лезвия: Медицинский полимерный материал фотохромный. - Подключение: Интеграционный дизайн. - Поддержка функций съемки фотографий, видео и передачи. Функция - Воспроизведение: Сохраненные видео и изображения можно просматривать повторно. - Язык: доступно несколько языков на выбор (русский, английский и другие языки). - Время: Время может быть установлено в соответствии с местным временем. - Автоматическое выключение: можно установить время автоматического выключения - Передача данных: после записи данные фотографий или видео могут быть переданы с видеоларингоскопа на компьютер. После сброса, файлы видео-фотоизображений на карте памяти можно удалить во избежание заполнения памяти. 6. Формат: Все данные могут быть удалены. Структура Видеоларингоскоп (M5-A) состоит из видеоларингоскопа, сменного лезвия и адаптера питания; Видеоларингоскоп состоит из монитора с дисплеем и основного корпуса ВЛ (ВЛ жезл и сверхтонкий удлинитель). Конфигурация - TK2020WDH11(М5-А) Параметры сменного лезвия Целевая категория пациентов и вен Спецификация лезвия Вес пациента /Индекс массы тела Целевая категория пациентов Замечания 1# 6.87-20.64 Дети 2# 44.95-60 Подростки Индекс массы тела <18.5 Женщина невысокого роста и худощавого телосложения Или рост <152cm 3# 46-77.4 Взрослый среднестатистический 4# Индекс массы тела >30 Пациент высокого роста и тучного телосложения Или рост >183 см 5# / Затруднение дыхательных путей Размерысменного лезвия Размер лезвия Размер Ширина (±0,5 мм) Ширина корпуса (±0,5 мм) Высота (±0,5 мм) Длина дуги (±0,5 мм) Интубация Ширина пространства × рост (мм) Минимальное раскрытие рта (см) Угол 1# 19 11.5 11 102 7×9 ≥1,2 см 48±1 2# 21.5 12.5 11 111 9.5×8.5 ≥1,2 см 49±1 3# 27 13 17 120 14×12 ≥1,9 см 39±1 4# 28.5 14 17 134.5 14×12 ≥1,7 см 39±1 5# 24 12 13 129 13×9 ≥1,3 см 49±1 | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Монитор | Монитор 3,5 дюйма | 1 шт. |
|  |  | 2 | Основной корпус ВЛ | Основной корпус ВЛ TK2020WDH11/М5-А | 1 шт. |
|  |  | 3 | Адаптер для кабеля | Адаптер для кабеля | 1 шт. |
|  |  | 4 | Упаковочная коробка | Упаковочная коробка | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц. Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию c медицинской техники/изделия. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

Техническая спецификация Лот № 24

Ларингоскоп для интубации, детская реанимация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Видеоларингоскоп в вариантах исполнения с принадлежностями (детская) |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Видеоларингоскоп в вариантах исполнения с принадлежностями | Основная информация о продукте Видеоларингоскоп Размер: M100 Применение (Специализируется на детской интубации) Продукт используется для получения четкой визуализации голосовой щели и помогает при введении эндотрахеальной трубки, также его можно использовать в ходе других медицинских процедур (например, при введении общей анестезии, оказании первой медицинской помощи, интраорального обследования или лечения и медицинских тренингов). Требования к рабочей среде Стандартная среда для эксплуатации: Температура:5°С~40°С; Относительная влажность:10％~80％, без конденсации; Избегайте попадания прямых солнечных лучей, воздействия других источников холода и тепла. Хранение и транспортировка: Температура: -20°С~+55°С Относительная влажность: ≤93% (без конденсации) Основные характеристики - Устройство розового цвета создает более теплую атмосферу для маленьких пациентов - Функция защиты от запотевания, выраженный клинический эффект. - Цифровая технология высокой четкости, разворачивающийся монитор. - Два лезвия разного размера, соответствуют для применения у разных детей. - Лезвие небольшого размера обеспечивает большее пространство для интубации трахеи, уменьшает риск повреждения тканей пациента. - Монитор с несколькими поворотами, спереди и сзади: 0°-180°, влево и вправо: 0°-300°, облегчает наблюдение, расширяет обзор. - Более высокий показатель успешности интубации трахеи по сравнению с традиционными методами интубации. - Просто нажимаете кнопку питания, если необходимо воспользоваться, очень прост в использовании медицинским персоналом. - Уменьшает контакт медицинского персонала с выделениями из дыхательных путей, сокращает вероятность перекрестного инфицирования. Технические параметры - Технология обработки изображений: цифровая технология HD - Угол обзора: 45-65° 3. Разрешение: 300 000 пикселей - Глубина обзора: 27-70 мм - Освещение: ≥150 люкс - Размер монитора: 3.5 дюйма. - Разрешение монитора: 640*480. - Угол поворота: спереди и сзади: 0°-180°, влево и вправо: 0°-300° - Карта памяти: Встроенная карта памяти 32Гб. - Емкость батареи: 2000 мАч. - Время зарядки: ≈4 часа. - Непрерывное рабочее время: ≈200 минут. - Материал сменное лезвия: Медицинский полимерный материал фотохромный. - Подключение: Интеграционный дизайн. - Поддержка функций съемки фотографий, видео и передачи. Функция - Воспроизведение: Сохраненные видео и изображения можно просматривать повторно. - Язык: доступно несколько языков на выбор (русский, английский и другие языки). - Время: Время может быть установлено в соответствии с местным временем. - Передача данных: после записи данные фотографий или видео могут быть переданы с видеоларингоскопа на компьютер. После сброса, файлы видео-фотоизображений на карте памяти можно удалить во избежание заполнения памяти. Формат: Все данные могут быть удалены. Структура Видеоларингоскоп (M100) состоит из видеоларингоскопа, сменного лезвия и адаптера питания; Видеоларингоскоп состоит из монитора с дисплеем и основного корпуса ВЛ (ВЛ жезл и сверхтонкий удлинитель). Конфигурация - TK2020WDH11(М100) Параметры сменного лезвия Целевая категория пациентов и вес Размер Вес пациента /Индекс массы тела Целевая категория пациентов Замечания MIL100 6.83-10.68 Младенец MIL0 6.87-20.64 Педиатрический Размер лезвия Размер Ширина (±0.5 мм) Ширина корпуса (±0.5 мм) Высота (±0.5 мм) Длина дуги (±0.5 мм) Интубация Ширина пространства × рост (мм) Минимальное раскрытие рта (см) 00 11.5 6.5 8.5 58.5 4.8х6.5 ≥1 0 11.5 6.5 8.5 70 4.8х6.5 ≥1 | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Монитор | Монитор 3,5 дюйма | 1 шт. |
|  |  | 2 | Основной корпус ВЛ | Основной корпус ВЛ | 1 шт. |
|  |  | 3 | Адаптер для кабеля | Адаптер для кабеля | 1 шт. |
|  |  | 4 | Упаковочная коробка | Упаковочная коробка | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц. Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию c медицинской техники/изделия. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней по заявке Адрес: РК, ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Варепа 2 |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |